## Таб 2
№ п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Ед-ца измерения | Кол-во | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | 32.50.13.190 | Прибор предназначен для лечебного воздействия на организм человека модулированными токами звуковой частоты. Применяется в физиотерапевтических кабинетах медицинских учреждений для лечения больных: • с заболеваниями нервной системы, сопровождающихся болями, • вегетативными или двигательными нарушениями; • с нарушением периферического кровообращения; • при различных травматических повреждениях мышечно-связочного аппарата, ушибах; • при подострых и хронических гинекологических заболеваниях; • для стимуляции отхождения камней из мочеточника, радикулита и остеохондроза. Описание: • Пять видов лечебных воздействий в режимах: переменного тока, токов положительной и отрицательной полярности. • Цифровая индикация параметров процедуры. • Три диапазона плавной регулировки тока пациента. • Блокировка переключения диапазонов тока пациентов при выставленном регуляторе тока. • Процедурный таймер. • Автоматическое плавное выключение тока пациента по истечении времени процедуры. • К аппарату прилагаются круглые электроды, пластинчатые электроды, электрод-прерыватель, соединительные кабели. Технические характеристики: • Частота несущих колебаний синусоидальной формы, Гц: 5000 ± 100. • Дискретные значения частоты модулирующего напряжения, Гц: 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150. • Дискретные значения коэффициента модуляции, %: 0,25, 50, 75, 100, ›100 (режим перемодуляции). • Соотношение длительности серий и пауз, с: 1:1,5; 2:3; 4:6. • Время нарастания и спада тока в сериях, мс: 200; 400; 800. • Максимальный ток в цепи пациента (среднеквадратичное значение) на активной нагрузке, мА: (250 ± 50) Ом - 100 / (1 ± 0,1) кОм - ≤30. • Диапазон плавной регулировки тока пациента, мА: 0÷10, 0÷20, 0÷100. • Устанавливаемое время процедуры, мин: 1÷99. • Электробезопасность: класс защиты-II / тип защиты-BF. • Напряжение, В: 220±22. • Потребляемая мощность, не более, В•А: 55. • Габаритные размеры, мм: 330х325х224. • Масса, кг, не более: 8. | шт | 1 | 56250
| Итого по КП |  |  |  |  | 56250

## таб 1
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
по поставке изделия медицинского назначения (аппарат амплипульстерапии)
Начальная (максимальная) цена договора по поставке изделия медицинского назначения (аппарат амплипульстерапии) определена с учетом Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».
Таблица 1
1. Результаты расчета начальной (максимальной) цены договора
1 | Заказчик |  | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара
2 | Предмет закупки |  | Изделие медицинского назначения (аппарат амплипульстерапии)
3 | Номер строки плана закупок |  | 22070000174
4 | Наименование закупаемой продукции |  | Изделие медицинского назначения (аппарат амплипульстерапии)
5 | Метод расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Метод сопоставимых рыночных цен
6 | Обоснование выбора метода расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Количество участников на рынке более 5
7 | Перечень значений цифровой информации, использованной в расчёте |  | Цена договора с учетом НДС, руб.
7.1 | Значение №1 | КП №87 от 11.05.2022 | 54600
7.2. | Значение №2 | КП №38 от 07.06.2022 | 60000
7.3 | Значение №3 | КП №07-06 от 07.06.2022 | 55000
7.4 | Значение №4 | КП №06/06-1 от 06.06.2022 | 55650
7.5 | Значение №5 | КП №56 от 06.06.2022 | 56000
7.6 | Перечень значений ценовой информации (цен единицы продукции), полученных из иных общедоступных источников*
8 | Дата и номер ранее действовавшего договора с указанием контрагента (при наличии)**
9 | Цена единицы продукции (работы, услуги) из ранее действовавшего договора (при наличии), руб.
10 | Значение, период и наименование индекса Росстата, отражающего изменение цен по соответствующей группе продукции (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора)
11 | Значение коэффициента пересчета (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора)***
12 | Значение начальной (максимальной) цены единицы продукции, руб.
13 | Количество
14 | Значение начальной (максимальной) цены договора с учетом НДС, руб. |  | 56250