Перечень медицинского оборудования подлежащего ремонту с указанием ремонтных работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Классификатор** | **Название оборудования** | **Перечень ремонтных мероприятий** | **Заводской номер** | **Инвентарный номер** | **Отделение** | **Подразделение и адрес** |
| 1 | Видеогастроскоп | Видеогастроскоп "ПЕНТАКС" EG с принадлежностями вариант исполнения EG29-i10 | 1.Разборка аппарата2. Замена тубуса рабочей части3. Тубус рабочей части4. Замена инструментального клапана5. Инструментальный клапан6. Замена резины изгибаемой части7. Замена изгибаемой части8. Изгибаемая часть9. Резина.10. Сборка аппарата11. Проверка на герметичность | 1 шт. | А002YZ0627 | 7456692 | Эндоскопическое отделение | г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б |

**Требования к выполняемым работам**

1. Цели выполнения Работ:

Получение на момент окончания выполнения работ по ремонту I степени сложности видеогастроскопа "ПЕНТАКС" EG с принадлежностями вариант исполнения EG29-i10, инвентарный номер 7456692, зав.№ А002YZ0627 полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование;

 2. Требования к документам.

Работы оказываются в соответствии с требованиями:

* ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»
* ГОСТ Р 56606-2015. «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»;
* ГОСТ Р 8.568-2017 "Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения"
* Письмо Минздрава РФ от 27.10.2003 №293-22/233 о введении в действие Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»;

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

3. Перечень Работ, оказываемых в рамках настоящего Договора, и их характеристики:

- Работы по выполнению внепланового ремонта.

- Основание для выполнения работ: дефектный акт.

**3.1. Работы по ремонту МО**

3.1.1. Работы по ремонту МО выполняются в соответствии с требованиями технической и эксплуатационной документации.

В состав Работ по внеплановому ремонту МО входит:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметра** | **Значение параметра** |
|  |
| **1.** | **Общие положения** |
| **1.1** | Общие требования  | Ремонт медицинского оборудования должны производить службы (юридические лица, индивидуальные предприниматели, технические подразделения или штатные технические специалисты медицинских учреждений), имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия по ремонту МО должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.Перечень МО, подлежащего ремонту, и конкретные ремонтные мероприятия указаны в Приложение №1 к настоящему требованию к выполнению работ). |
|  |
| **2. Ремонт МО** |
| **2.1** | **Характеристики**  |
| **2.1.1** | Тип работ | Внеплановый ремонт медицинского оборудования.  |
| **2.1.2** | Срок начала выполнения работ | С момента заключения договора  |
| **2.1.3** | Срок выполнения работ | В течение 90 календарных дней с даты заключения договора |
| **2.1.4** | Описание работ | - проведение диагностики неисправности;- устранение причин неисправности – восстановление работоспособности аппарата;- пусконаладочные работы- сдача оборудования в эксплуатацию; |
|  |
| **3.** | **Требования к организации, выполняющей работы по ремонту МО** |
| **3.1** | Работы выполняются строго в соответствии с эксплуатационной технической документацией производителя МО, силами сертифицированного инженерного персонала.Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение технологического процесса и связанных с ним мероприятий выполнения работ, предусмотренных контрактом, необходимых для восстановления работоспособности МО, с использованием при этом сопутствующих материалов и оборудования.Подрядчик должен обеспечить исполнение требований техники безопасности, правил пожарной безопасности при проведении работ.Подрядчик должен руководствоваться в работе ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения, а также иными действующими нормативными документами.***Наличие у Подрядчика действующей «Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинского оборудования с разрешенными работами в части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинского оборудования:******-по периодическому и текущему техническому обслуживанию медицинского оборудования;******-контроль технического состояния медицинского оборудования;*** ***-ремонт медицинского оборудования.»***Выполнение работ осуществляется квалифицированными специалистами (наличие действующих удостоверений на разрешение на работы с сосудами, работающими под давлением, в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».Работы выполняются с использованием оборудования Подрядчика.Работы выполняются в соответствии с требованиями Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», введенных в действие с 01 января 2004 г. письмом Минздрава РФ от 27.10 2003 №293-22/233 |
| **4.** | **Гарантийные обязательства** |
| **4.1** | Гарантийный срок качества на выполненные работы по ремонту | 3 (три) месяца с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ |
| **4.2** | Гарантийный срок качества на поставляемые в рамках исполнения обязательств по контракту запасные части  | На основании сертификатов и паспортов на запасные части, но не менее срока, установленного производителем |
| **5.** | **Место выполнения работ** |
| **5.1** | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 222Б |