**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | Количество |
| **1** | **Центрифуга медицинская** | **Общие требования** |  | 1 шт. |
| Назначение  | для разделения (осаждения) образцов биологических жидкостей и растворов, в том числе крови и мочи,на фракции |
| Тип  | настольная  |
| Контроль  | микропроцессорный |
| Диапазон скоростей вращения, об./мин | не уже от 100 до 3500  |
| Шаг изменения скорости вращения, об./мин. | не более 100 |
| максимальная центробежная сила, ОЦУ (G) | не менее 2300 |
| Диапазон установки таймера, мин. | не уже от 1 до 99 |
| Шаг установки таймера, мин. | не реже 1 |
| Количество степеней торможения | не менее 6 |
| Рабочий диапазон температур, 0С | не уже от +10 до +40 |
| Блокировка крышки во время вращения ротора | наличие |
| Звуковая оповещение остановки ротора  | наличие |
| Автоматическая разблокировка крышки после остановки ротора | наличие |
| Датчик дисбаланса пробирок | наличие |
| Отображение скорости вращения ротора | наличие |
| Количество пробирок по 12 мл в роторе, шт. | не менее 12 |
| Питание от сети, В/Гц | 100-240 / 50-60 |
| **Комплект поставки** |  |
| Центрифуга лабораторная, шт. | не менее 1 |
| Ротор на 12 пробирок, шт. | не менее 1 |
| Ключ ротора/аварийного открытия, шт.  | не менее 1 |
| Кабель питания, шт. | не менее 1 |
| Регистрационное удостоверение, экз. | не менее 1 |
| Сертификат/ декларация о соответствии, экз. | не менее 1 |
| Руководство по эксплуатации на русском языке/ паспорт | не менее 1 |
| **Прочее** |  |
| Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа | наличие, по адресу: Самарская обл., г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| Год выпуска | не ранее 2020г. |
| Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев |