**Перечень медицинского оборудования подлежащего ремонту с указанием ремонтных работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Классификатор | **Название оборудования** | **Перечень ремонтных мероприятий** | | **Заводской номер** | **Инвентарный номер** | **Год выпуска** | **Отделение** | **Подразделение и адрес** |
| 1 | Видеодуоденоскоп | Видеодуоденоскоп "ПЕНТАКС" EG с принадлежностями:  исполнения: ED34-I10T | Замена платы электроники | 1 шт. | К110066 | 7456090 | 2018 | эндоскопическое | Стационар, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.222Б |

1. Цели выполнения Работ:

Получение на момент окончания выполнения работ по ремонту I степени сложности Видеодуоденоскоп "ПЕНТАКС" EG с принадлежностями: исполнения: ED34-I10T, инвентарный номер 7456090, зав.№ К110066 полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование;

2. Требования к документам.

Работы оказываются в соответствии с требованиями:

* ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»
* ГОСТ Р 56606-2015. «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»;
* [ГОСТ Р 8.568](consultantplus://offline/ref=B7A0030AAF49AC12974DBEACD19E1B686D72FAA470B60D56AE12BA1C53V3X)-2017 "Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения"
* Письмо Минздрава РФ от 27.10.2003 №293-22/233 о введении в действие Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»;

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

3. Перечень Работ, оказываемых в рамках настоящего Договора, и их характеристики:

- Работы по выполнению внепланового ремонта.

- Основание для выполнения работ: дефектный акт.

**3.1. Работы по ремонту МО**

3.1.1. Работы по ремонту МО выполняются в соответствии с требованиями технической и эксплуатационной документации.

В состав Работ по внеплановому ремонту МО входит:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметра** | **Значение параметра** | |
|  | | | |
| **1.** | **Общие положения** | | |
| **1.1** | Общие требования | Ремонт медицинского оборудования должны производить службы (юридические лица, индивидуальные предприниматели, технические подразделения или штатные технические специалисты медицинских учреждений), имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия по ремонту МО должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.  Перечень МО, подлежащего ремонту, и конкретные ремонтные мероприятия указаны в Приложение №1 к настоящему требованию к выполнению работ). | |
|  | | | |
| **2. Ремонт МО** | | | |
| **2.1** | **Характеристики** | | |
| **2.1.1** | Тип работ | Внеплановый ремонт медицинского оборудования. | |
| **2.1.2** | Срок начала выполнения работ | С момента заключения договора | |
| **2.1.3** | Срок выполнения работ | В течение 30 календарных дней с даты заключения договора | |
| **2.1.4** | Описание работ | - проведение диагностики неисправности;  - устранение причин неисправности – восстановление работоспособности аппарата;  - пусконаладочные работы  - сдача оборудования в эксплуатацию; | |
|  | | | |
| **3.** | **Требования к организации, выполняющей работы по ремонту МО** | | |
| **3.1** | Работы выполняются строго в соответствии с эксплуатационной технической документацией производителя МО, силами сертифицированного инженерного персонала.  Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение технологического процесса и связанных с ним мероприятий выполнения работ, предусмотренных контрактом, необходимых для восстановления работоспособности МО, с использованием при этом сопутствующих материалов и оборудования.  Подрядчик должен обеспечить исполнение требований техники безопасности, правил пожарной безопасности при проведении работ.  Подрядчик должен руководствоваться в работе ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения, а также иными действующими нормативными документами.  ***Наличие у Подрядчика действующей «Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинского оборудования с разрешенными работами в части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинского оборудования:***  ***-по периодическому и текущему техническому обслуживанию медицинского оборудования;***  ***-контроль технического состояния медицинского оборудования;***  ***-ремонт медицинского оборудования.»***  Выполнение работ осуществляется квалифицированными специалистами (наличие действующих удостоверений на разрешение на работы с сосудами, работающими под давлением, в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».  Работы выполняются с использованием оборудования Подрядчика.  Работы выполняются в соответствии с требованиями Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», введенных в действие с 01 января 2004 г. письмом Минздрава РФ от 27.10 2003 №293-22/233 | | |
| **4.** | **Гарантийные обязательства** | | |
| **4.1** | Гарантийный срок качества на выполненные работы по ремонту | | 3 (три) месяца с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ |
| **4.2** | Гарантийный срок качества на поставляемые в рамках исполнения обязательств по контракту запасные части | | На основании сертификатов и паспортов на запасные части, но не менее срока, установленного производителем |
| **5.** | **Место выполнения работ** | | |
| **5.1** | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.222Б | | |