Приложение № 2

к котировочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п |  | Параметр |  | Требования к техническим, качественным, количественным характеристикам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Низкотемпературный плазменный стерилизатор (проходной) предназначен для стерилизации медицинского оборудования и инструментов, выполненных из термофобных и термочувствительных материалов для микрохирургии, кардиохирургии, офтальмологии, урологии, отоларингологии, стоматологии, реанимации, эндоскопии, пульмонологии, трансплантологии и др. |  | 1 шт. |  |
| 1.1. |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  | Тип стерилизатора |  | Проходной, двухдверный |  |
|  |  | Тип двери |  | Слайдовая, вертикально скользящая |  |
|  |  | Материал наружных боковых панелей и верхней крышки или кожуха стерилизатора |  | Нержавеющая сталь |  |
|  |  | Стерилизующее средство |  | Пары пероксида водорода |  |
|  |  | Температура в камере во время цикла стерилизации, °С, не более |  | 55 |  |
|  |  | Форма упаковки стерилизующего средства – герметичный флакон, исключающий возможность испарения пероксида во внешнюю среду |  | наличие |  |
|  |  | Концентрация стерилизующего средства во флаконе, %, не более |  | 60 |  |
|  |  | Документальное подтверждение разрешения на реализацию и использование стерилизующего средства на территории Российской Федерации |  | наличие |  |
|  |  | Продолжительность стандартного цикла стерилизации, минут, не более |  | 50 |  |
|  |  | Потребление стерилизующего средства на стандартный цикл, мл., не более |  | 4,5 |  |
|  |  | Количество циклов с одним сменным флаконом, не менее |  | 40 |  |
|  |  | Не требуется использование бустеров и адаптеров |  | # наличие |  |
|  |  | Короткий режим стерилизации для поверхностной обработки «деликатных» инструментов продолжительностью, мин., не более |  | # 30 |  |
|  |  | Глубина стерилизатора, мм, не более |  | 1065 |  |
|  |  | Ширина стерилизатора, мм, не более |  | 860 |  |
|  |  | Высота стерилизатора, мм, не более |  | 1745 |  |
|  |  | Прямоугольная форма камеры |  | наличие |  |
|  |  | Объем камеры, л, не менее |  | 135 |  |
|  |  | Глубина камеры, мм, не менее |  | 750 |  |
|  |  | Ширина камеры, мм, не менее |  | 450 |  |
|  |  | Высота камеры, мм, не менее |  | 400 |  |
|  |  | Электропитание, В/ Гц |  | 380/50±10% |  |
|  |  | Потребляемая мощность, кВт, не более |  | 3 |  |
|  |  | Масса, кг, не более |  | 400 |  |
|  |  | Камера выполнена полностью из алюминия |  | # наличие |  |
|  |  | Выдвижные полки-корзины, шт., не менее |  | # 2 |  |
|  |  | Цикл обработки загрузки включает стадии вакуумирования, стерилизации и аэрации |  | наличие |  |
|  |  | Датчики контроля температуры камеры и двери |  | наличие |  |
|  |  | Два датчика контроля давления в камере |  | # наличие |  |
|  |  | Тест герметичности стерилизационной камеры |  | # наличие |  |
|  |  | Теплоизоляция стерилизационной камеры с целью снижения тепловыделения и поддержания точно заданной температуры камеры |  | # наличие |  |
|  |  | Для эксплуатации стерилизатора не требуется приточно-вытяжная вентиляция, подвод и очистка воды, дренаж, аэратор, холодильное оборудование, системы дожига газов |  | # наличие |  |
|  |  | Стерилизатор обеспечивает эффективность в отношении всех известных возбудителей |  | # наличие |  |
|  |  | Инструменты и оборудование, разрешенные к обработке в стерилизаторе: - эндоскопы, а также инструменты и комплектующие насадки к ним; - контуры наркозно-дыхательной аппаратуры; - пластиковые и резиновые изделия; - инструменты для общей и микрохирургии; - изделия, содержащие оптические и электронные элементы; - электроинструменты и батареи электропитания; - другие термолабильные инструменты и оборудование не допускающие длительного воздействия температуры выше 55°С; - изделия с замковыми частями и с каналами с внутренним каналом диаметром канала от 1 мм. |  | # наличие |  |
|  |  | Ножное управление открытием/закрытием двери при помощи педали, обеспечивающее удобство загрузки/выгрузки изделий медицинского назначения для оператора |  | наличие |  |
|  |  | Система фильтрации удаляемого воздуха из камеры, обеспечивающая гарантированную безопасность оператора |  | # наличие |  |
|  |  | Система подачи воздуха в стерилизационную камеру через стерильный воздушный фильтр для частиц размером 0,2 мкм с эффективностью, %, не менее |  | # 99,95 |  |
|  |  | Стерилизатор оборудован встроенной системой хранения стерилизующего средства, обеспечивающей гарантированную сохранность изначальной концентрации пероксида водорода в течении не менее 30 дней |  | # наличие |  |
|  |  | Система хранения и заправки аппарата стерилизующим средством расположена на боковой стороне стерилизатора с целью обеспечения безопасности оператора при проведении манипуляций по заправке/сливу стерилизующего агента, а также для облегчения проведения сервисного обслуживания |  | # наличие |  |
|  |  | Система повышения концентрации стерилизующего средства с целью эффективной стерилизации длинных полых изделий |  | # наличие |  |
|  |  | «Дежурный режим», позволяющий обеспечить быстрый старт программы |  | # наличие |  |
|  |  | Быстрый старт программы при включении стерилизатора из «дежурного режима», мин., не более |  | # 10 |  |
|  |  | Система безопасности оператора при закрывании двери |  | # наличие |  |
|  |  | Жидкокристаллический сенсорный, цветной, русифицированный дисплей для отображения информации и управления функциями стерилизатора с диагональю, дюймов, не менее |  | # 10 |  |
|  |  | Дисплей стерилизатора отображает: - температура (в °С) - давление в камере (в Па) - текущая стадия цикла - номер цикла - номер оператора, выполняющего цикл - текущее время - время с начала цикла - информация об ошибках и неисправностях - схематическое отображение процесса - графическое отображение процесса - другие критические параметры цикла |  | # наличие |  |
|  |  | Встроенный русифицированный принтер с распечаткой параметров проведенного цикла стерилизации |  | # наличие |  |
|  |  | Встроенный принтер должен располагаться с боковой стороны от камеры или под камерой стерилизатора для обеспечения безопасности и удобства оператора при эксплуатации оборудования |  | # наличие |  |
|  |  | Кнопки включения/выключения стерилизатора должны располагаться с боковой стороны от камеры или под камерой для комфорта работы с оборудованием |  | # наличие |  |
|  |  | В режиме ожидания экран позволяет проверять статус стерилизатора |  | # наличие |  |
|  |  | Система звукового и визуального оповещения о завершении или отмене цикла стерилизации. |  | # наличие |  |
|  |  | Наличие встроенной, не требующей отдельной закупки системы мониторинга, выдающей сообщения об ошибках и причины отказа. |  | # наличие |  |
|  |  | Возможность как автоматического, так и ручного прерывания или отмены цикла в случае возникновения ошибки и её отображение на дисплее. |  | # наличие |  |
|  |  | Архив данных пройденных циклов стерилизации |  | # наличие |  |
|  |  | Возможность организации диспетчерского мониторинга в пределах организации пользователя при наличии дополнительного оборудования |  | # наличие |  |
| 1.2. |  | Комплект поставки: |  |  |  |
|  |  | Встроенные полки – корзины, шт. |  | 2 |  |
| 1.3. |  | Документы: |  |  |  |
|  |  | # Регистрационное удостоверение Минздрава России |  | # наличие |  |
|  |  | # Руководство по эксплуатации на русском языке |  | # наличие |  |
|  |  | # Свидетельство о государственной регистрации стерилизующего средства, выданное ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором), разрешающее производство, продажу и применение средства на территории РФ |  | # наличие |  |
|  |  | # Декларация или сертификат соответствия на стерилизующее средство, выданная Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) |  | # наличие |  |
|  |  | # Инструкция по применению стерилизующего средства, согласованная надзорным органом в РФ |  | # наличие |  |
| 1.4. |  | # Инструктаж медицинского и технического персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |  |  |
|  |  | Инструктаж медицинского персонала |  | наличие |  |
|  |  | Инструктаж технического персонала |  | наличие |  |
|  |  | Гарантия на оборудование не менее 24 месяцев |  | наличие |  |