**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | Количество |  |
| **1** | **Аппарат ультразвуковой терапии** | **Характеристики** |  | 1 шт. |  |
| Назначение | для лечения ультразвуком различных заболеваний периферической нервной системы опорно-двигательного аппарата, пародонтоза, глоссальгии, артрозоартритов, келоидных и послеоперационных рубцов лица и шеи, урологических заболеваний (типа хронического пилонефрита, цистита, дистаний, хронического простатита, мочекаменной болезни), заболеваний ЛОР-органов, глаз, полости рта |
| Применение | В физиотерапевтических кабинетах поликлиники |
| Частота ультразвуковых колебаний, МГц | не менее 0,88 |
| Режим работы | непрерывный, импульсный |
| Длительность импульсов в импульсном режиме, мс | - в диапазоне не менее от 2 до 2,4  - 10 |
| Длительность импульсов в непрерывном режиме, мс | непрерывно |
| Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/см2 | в диапазоне не менее от 0,1 до 1 |
| Время установления рабочего режима, мин | не более 1 |
| Максимально время процедуры, мин | не менее 24 |
| Время работы в поворотно-кратковременном режиме, час | не менее 6 |
| Устройство контроля длительности процедуры обеспечивающее по истечении установленного времени процедуры прекращение генерации ультразвуковых колебаний и подачу звукового сигнала | наличие |
| Количество излучателей, шт. | не менее 3 |
| Эффективная площадь излучателей, см2 | не более 1 и 4 |
| **Комплект поставки** |  |
| Электронный блок, шт. | 1 |
| Сменный излучатель (с эффективной площадью излучения 1 см2), шт. | 2 |
| Сменный излучатель (с эффективной площадью излучения 4 см2), шт. | 1 |
| **Прочее** |  |
| Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа | Наличие, по адресам:  Самарская область, г. Кинель,  ул. Советская, 11 |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Сертификат/ декларация о соответствии | Наличие |
| Паспорт | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Год выпуска | Не ранее 2020г. |
| Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев |