## Таб 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 | Тест-полоски для глюкометра Аккучек | Калибровка: По венозной крови Измерительный диапазон: 0.6-33.3 ммоль/л Температура применения: от 8 до 44С Объем пробы: 0.6 мкл Время теста: 5 секунд Точность: 99.5%. Упаковка - 50 шт | 1608.29 | 10 | 16082.9
2 | Тест-полоски для глюкометра OneTouch Select Plus | Тест-полоски применяются в глюкометре OneTouch Select Plus. В упаковке находится тубус с тест-полосками по 50 штук и инструкция на русском языке. Для проведения анализа необходимо нанести на тест-полоску 1 мкл крови, полученной из пальца или любого альтернативного места. Принцип измерения - электрохимический, время теста - 5 секунд. Тест полоски Ван Тач Селект Плюс способны определять уровень глюкозы крови в диапазоне от 1,1 до 33,3 ммоль/л. Есть автоматическая корректировка с учетом естественных изменений содержания красных кровяных телец. | 1608.29 | 10 | 16082.9
3 | Тест-полоски для глюкометра One Touch Verio | Тест-полоски для глюкометра «ВанТач Верио АйКью» и «ВанТач Верио Про Плюс» . В упаковке 50 тест-полосок. Тест-полоски обеспечивают высокую точность результатов даже при очень низких уровнях сахара в крови. Необходимый объем капли крови всего 0,4 микролитра. Кровь можно подносить с любой стороны тест-полоски. Без кодирования. | 2042.24 | 10 | 20422.4
4 | Тест-полоски для глюкометра iСHEСK | Тест-полоски для глюкометра iСHEСK. В упаковке 50 тест-полосок. Для проведения теста достаточно капли объемом 1,2 мкл. Определение количества сахара в крови в диапазоне 1,7-41,7 Ммоль/л. | 738.36 | 5 | 3691.8
5 | Глюкометр | В комплекте с глюкометром идут 10 тест-полосок, ручка-прокалыватель, 10 ланцетов к прокалывателю и чехол. Метод измерения – электрохимический. Кодировка – автоматическая. Время анализа – 5 секунд. Требуется крови – 0,6 мкл. Экран – ЖК-дисплей. ИК-порт для передачи данных на компьютер. Питание – батарейка типа CR2032, хватает на 2000 анализов. Физические размеры – 93 на 52 на 23 мм. Допустимый диапазон значений: 0,6 - 33,3 ммоль /л Масса – 63 грамма (вместе с батарейкой). | 1115.68 | 5 | 5578.4
6 | Глюкометр | Глюкометр с наличием трехцветного индикатора диапазона, за счет которого после проведения диагностики загорается один из цветов (зеленый, желтый, красный), соответствующий уровню глюкозы в крови. размер 52х86х16 мм, вес 50 г; для исследования достаточно 1 мкл цельной капиллярной крови; продолжительность диагностики составляет 5 секунд; метод измерения - электрохимический не нужно кодировать; диапазон составляет 1,1–33,3 ммоль/л; сохраняются последние 500 результатов. Комплектация: глюкометр (с батарейками); Тест-полоски (10 шт); Ручка для прокалывания; Стерильные ланцеты (10 шт); Руководство пользователя; гарантийный талон; Краткое руководство пользователя; Футляр. | 1060.97 | 5 | 5304.85
7 | Глюкометр | Глюкометр в комплектации - тест-полоски 25 шт., ланцеты для прокалывания 25 шт., устройство для прокалывания 1 шт, контрольный раствор, кодирующий стрип, футляр 1 шт, инструкция по использованию на русском языке.Размер: 58 х 80 х 19 мм. Вес: 50 г. Объем капли крови: 1,2 мкл. Время измерения: 9 секунд. Объем памяти: 180 результатов уровня глюкозы крови, включая дату и время проведения анализа, средние значения за 7, 14, 21 и 28 дней. Элемент питания: CR2032 3V - 1 штука Единицы измерения: Ммоль/л Диапазон измерения: 1,7-41,7 Ммоль/л Тип анализатора: Электрохимический Задание кода тест-полосок: При помощи кодовой полоски Связь с ПК: Да (При наличии программного обеспечения RS232 и кабеля) Автоматическое включение/выключение: Есть (Через три минуты бездействия прибора) Гарантия: Бессрочная | 820.56 | 300 | 246168
8 | Термометр медицинский | Термометр в пластиковом футляре без содержания ртути, вместо нее в температурной шкале находится Галинстан (смесь жидких металлов – галлий 68,5%, индий 21,5%, олово 10% ). В отличие от ртути Галинстан малотоксичен и безвреден для человека. Диапазон измерений температуры: от +35 до +42 ºС. Условия хранения, транспортировки и применения: от 0 ºС. Безртутный термометр проходит первичную поверку в лаборатории фирмы изготовителя в соответствии с протоколом Ростехрегулирования о признании результатов первичной поверки. | 468.91 | 300 | 140673
9 | Термометр медицинский ртутный | Медицинский термометр стеклянный медицинский ртутный - предназначен для измерения температуры тела человека в лечебных учреждениях и домашних условиях. Изготавливается по ГОСТ 302-79. Значение шкалы от 35град.С до 42град.С, цена деления 0,1град.С. Для безопасного хранения комплектуется прозрачным пластиковым футляром. КОНСТРУКЦИЯ: Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной. Снабжен специальным приспособлением, не допускающим опускания ртутного столбика после измерения температуры. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Медицинский стеклянный максимальный термометр Минимальная температура измерения (°С): - 35,0 Максимальная температура измерения (°С): - 42,0 Цена деления шкалы (°С): - 0,10 Погрешность измерения (°С): ± 0,1 Длина термометра (мм): - 125 Погрешность длины термометра (мм): ± 1,0 Термометрическая жидкость: Ртуть. Упаковка: Ртутный медицинский термометр упакован индивидуально в прозрачный пластиковый футляр. | 64.95 | 100 | 6495
10 | Термометр электронный | Термометр ртутный. Способы измерения: аксиллярный (подмышкой), оральный, ректальный Сменная батарейка Автоматическое выключение для увеличения срока службы элемента питания Легкочитаемый жидкокристаллический экран Безопасен, не содержит ртути Время измерения 1 - 4 минуты Звуковой сигнал по окончании измерения Память на последнее измерение Точность измерения +/-0,1°С (в диапазоне 35.5°С - 42.0°С) Футляр для хранения. | 582.13 | 20 | 11642.6
11 | Термометр инфракрасный бесконтактный | Термометр инфракрасный бесконтактный. Диапазон измерений (тело): 32,0°C - 42,5°C / 89,6°F - 108,5°F; Диапазон измерений (поверхность): 0°C - 60°C / 32°F - 140°F; Минимальный шаг измерения: 0,1°C / 0,1°F; Погрешность: тело ±0,2°C / ±0,4°F, поверхность 0°C - 100°C / 32.0°F - 212.0°F ±1,0°C / ±2,0°F. Оптимальное расстояние для проведения измерений: 1-3 см; Время измерения: 0,5 секунды; Размеры: 14.6 см x 8.8 см x 4.3 см; Вес: 150 г; Память: сохраняется 32 последних измерения. | 4361.02 | 20 | 87220.4
12 | Термометр максимальный | Стеклянный ртутный максимальный термометр применяется для для измерения температуры в дезинфекционных камерах (автоклавах), глубоких и сверхглубоких разведочных нефтяных и газовых скважинах (как скважинный термометр) в диапазоне от +20ºС до +250ºС | 3447.34 | 10 | 34473.4
13 | Термометр жидкостной | Термометр технический с органической жидкостью. Диапазон измерений 0..+50 градусов Цельсия. Цена деления - 1 градус. Предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках. Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений». Стеклянный жидкостный термометр с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной из бумаги или листового стекла молочного цвета. | 263.5 | 20 | 5270
14 | Термометр | Термометр с диапазоном измерения температур (-30...+30) для холодильных камер. Наличие паспорта с поверкой. | 194.95 | 50 | 9747.5
15 | Гигрометр психрометрический | Гигрометр психрометрический (0-25°С). Состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного». Питатель закреплен с внутренней стороны основания. Шкальная пластина и таблица – металлические. Технические характеристики: Диапазон измерения температуры, °С 0…25 Диапазон измерения относительной влажности мин., % 20…90 Температурный диапазон измерения влажности, °С 5…25 Цена деления шкалы, °С 0.20 Габаритные размеры 325х120х50мм | 435.47 | 100 | 43547
16 | Гигрометр психрометрический | Гигрометр психрометрический (+15…+40)°С. Состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного». Питатель закреплен с внутренней стороны основания. Шкальная пластина и таблица – металлические. Технические характеристики: Диапазон измерения температуры, °С 15…40 Диапазон измерения относительной влажности мин., % 20…90 Температурный диапазон измерения влажности, °С 5…25 Цена деления шкалы, °С 0.20 Габаритные размеры 325х120х50мм | 491.92 | 50 | 24596
17 | Тонометр механический | Механический измеритель артериального давления. Комплектация: Манометр. Стетоскоп со встроенной головкой в манжету. Манжета взрослая с металлическим кольцом. Нагнетатель в сборе. Сумочка для хранения и переноски тонометра. Руководство по эксплуатации на русском языке. Гарантийный талон. Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст. Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст. Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст. Размера манжеты в комплекте: от 33 до 46 см Масса прибора в чехле, кг, не более: 390 г Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздуха Условия эксплуатации: температура воздуха от 10˚C до 40˚C при относительной влажности до 85% Срок гарантии: 2 года (на прибор), 1 год (на манжету) Срок службы манометра: 7 лет Срок службы нагнетателя: 3 года | 1258.88 | 10 | 12588.8
18 | Тонометр механический со стетоскопом | Механический измеритель артериального давления. Комплектация: Манометр. Стетоскоп. Манжета взрослая с металлическим кольцом. Нагнетатель в сборе. Сумочка для хранения и переноски тонометра. Руководство по эксплуатации на русском языке. Гарантийный талон. Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст. Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст. Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст. Размера манжеты в комплекте: от 25 до 36 см Масса прибора в чехле, кг, не более: 328 г Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздуха Условия эксплуатации: температура воздуха от 10˚C до 40˚C при относительной влажности до 85% Срок гарантии: 2 года (на прибор), 1 год (на манжету) Срок службы манометра: 7 лет Срок службы нагнетателя: 3 года | 1005.45 | 20 | 20109
19 | Тонометр-полуавтомат | Электронный полуавтоматический прибор для измерения артериального давления и частоты пульса. Алгоритм измерения: Fuzzy Algorithm Метод измерения: осциллометрический Экран: высококонтрастный матричный жидкокристаллический дисплей Диапазон измерений давления: 40 - 260 мм рт. ст., частоты пульса: 40 - 160 уд/мин Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст., частота пульса: ±5% Клинически апробирован: Да, IP Манжета в комплекте: увеличенного размера для пациентов с длиной окружности плеча 25 - 36 см Звуковой сигнал: Есть Расчет среднего значения последних измерений: Есть, 3-х последних Вес электронного блока (без элементов питания): 303 г. Размеры электронного блока: 121 X 84 X 64 мм Память: на 90 результатов измерения Условия эксплуатации: температура воздуха от 10˚C до 40˚C при относительной влажности до 85% Условия хранения: температура воздуха от -20˚C до +50˚C при относительной влажности от до 85% Питание: 4 элемента AA Срок службы электронного блока: 7 лет Срок службы манжеты: 3 года Гарантия: 5 лет | 1954.33 | 15 | 29314.95
20 | Тонометр-автомат | Электронный автоматический прибор для измерения артериального давления и частоты пульса. Алгоритм измерения: Fuzzy Algorithm Метод измерения: осциллометрический Экран: высококонтрастный матричный жидкокристаллический дисплей Диапазон измерений давления: 40 - 260 мм рт. ст., частоты пульса: 40 - 160 уд/мин Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст., частота пульса: ±5% Клинически апробирован: Да, IP Манжета в комплекте: увеличенного размера для пациентов с длиной окружности плеча 25 - 36 см Звуковой сигнал: Есть Расчет среднего значения последних измерений: Есть, 3-х последних Сетевой адаптер в комплекте: Есть. Вес электронного блока (без элементов питания): 339 г. Размеры электронного блока: 121 X 84 X 64 мм Память: на 90 результатов измерения Нагнетание воздуха: автоматическое с помощью воздушного электрического компрессора Выпуск воздуха: автоматический Условия эксплуатации: температура воздуха от 10˚C до 40˚C при относительной влажности до 85% Условия хранения: температура воздуха от -20˚C до +50˚C при относительной влажности от до 85% Питание: 4 элемента AA или сетевой адаптер. Срок службы электронного блока: 7 лет Срок службы манжеты: 3 года Гарантия: 5 лет | 2472.31 | 5 | 12361.55
21 | Манжета без кольца | Манжета для детей для механических измерителей артериального давления Little Doctor классического типа. Длина окружности плеча: 18 - 26 см. Материал манжеты: хлопок Допустимое давление: 0 - 300 мм рт. ст. Срок службы: 3 года Срок гарантии, службы: 6 месяцев | 496.38 | 5 | 2481.9
22 | Манжета с кольцом | Манжета с фиксирующим кольцом для взрослых для механических измерителей артериального давления Little Doctor классического типа. Длина окружности плеча: 25 - 36 см. Материал манжеты: нейлон Допустимое давление: 0 - 300 мм рт. ст. Срок службы: 3 года Срок гарантии, службы: 6 месяцев | 651.87 | 5 | 3259.35
23 | Манжета Сuff LDU (22-42 см) | Место наложения: плечо Размер манжеты: 22-42 Материал манжеты: нейлон Материал камеры манжеты: ПВХ Особенности манжеты: специальные размерные метки для удобства надевания Срок службы: 3 года Гарантия: 6 месяцев | 946.71 | 5 | 4733.55
24 | Стетоскоп | Стетоскоп для врачей и среднего обслуживающего персонала состоит из двусторонней головки в виде диафрагмы с пластиковой мембраной и открытого колокола, соединительной трубки, бинауральных трубок и ушных наконечников. Диаметр мембраны - 44 мм, диаметр колокола - 27 мм. Габаритные размеры стетоскопа в упаковке, мм: 230 X 120 X 22 Масса (без упаковки), г: 135 | 498.34 | 10 | 4983.4
25 | Источник электропитания (для тонометра) | Источник электропитания для автоматических электронных тонометров. Модель: по заявке заказчика. Электрическая сеть: 200-240 В, 50/60 Гц. Выходное напряжение: 6 В DC / 600 мА Вес: не более 300 г Срок службы прибора: 7 лет Гарантия: 1 год | 1478.75 | 10 | 14787.5
26 | Штатив для вливаний | Штатив для длительных вливаний передвижной пятиопорный. Тип телескопический. Высота, мм 1200–2000. Диаметр основания, мм не менее 640. Конструкция разборная. Стойка стальная труба круглого сечения 20×1,2; 14×1,5 мм. Основание стальная труба круглого сечения 16×1,2 мм. Регулировка высоты стойки винтовой зажим. Количество держателей для флаконов не менее 2. Материал держателей для флаконов пластик. Количество крючков для инфузионных пакетов не менее 2х. Цвет каркаса белый. Опоры - колёса из немаркой серой резины. Диаметр колёс, мм 50+/-1. Вес, не более, кг 4. Нагрузка, не более, кг 5. | 3058.54 | 20 | 61170.8
842786.95