ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения

1.1 Заказчик:  ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Самара»

1.2 Адрес выполнения работ: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б

1.3. Виды работ:

Ремонт Томографа магнитно-резонансного MAGNETOM ESSENZA с принадлежностями  MAGNETOM ESSENZA, A Tim+Dоt System, инвентарный номер 7456054:

- Получение на момент начала захолаживания достаточной степени вакуума в криостате Axxess60 МРТ Siemens Essenza.

- Выполнение работ по захолаживанию этого криостата до температур (в т.ч. при помощи жидкого азота и жидкого гелия), позволяющих сохранить перелитый после захолаживания в криостат жидкий гелий, при условии работоспособности всех остальных узлов и агрегатов самого МРТ и его периферийных устройств, с учетом выкипания жидкого гелия до момента выхода холодной головы МРТ на рабочий режим (ответственность Заказчика).

3. Требования к документам.

Документы и материалы подлежат передаче в соответствии и порядке, требуемом Заказчиком.

4. Перечень работ:

- Восстановление работоспособности гелиевого компрессора, чиллера и ИБП МРТ, откачка вакуумной полости криостата при помощи каскада из турбомолекулярного и форвакуумного насосов.

- Сушка гелиевой полости криостата.

- Захолаживание жидким азотом.

- Смена атмосферы криостата.

- Захолаживание и заправка жидким гелием.

- Доставка и вывоз используемого оборудования.

- Доставка и вывоз гелиевых и азотных баллонов.

- Доставка сосудов Дьюара с жидким гелием, спецёмкости с Жидким азотом.

Используемые материалы:

Жидкий азот в спецёмкости (3 тонны);

Газообразный азот ОСЧ в баллонах по 40л (5 баллонов)

Жидкий гелий в сосудах Дьюара по 250 л. (10 сосудов);

Газообразный гелий марки А в баллонах по 20л (40 баллонов)

5. Результат выполнения работ: Восстановление работоспособности оборудования.

1.4. Основание для выполнения работ:	Дефектный акт.

1.5. Требования к производству работ:

Работы выполняются строго в соответствии с эксплуатационной технической документацией производителя томограф магнитно-резонансный MAGNETOM ESSENZA с принадлежностями MAGNETOM ESSENZA, A Tim+Dоt System силами сертифицированного инженерного персонала.

Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение технологического процесса и связанных с ним мероприятий выполнения работ, предусмотренных контрактом, необходимых для заправки жидким гелием магнитно-резонансных томографов в объеме, предусмотренном условиями контракта, с использованием при этом сопутствующих материалов и оборудования.

Подрядчик должен обеспечить исполнение требований техники безопасности, правил пожарной безопасности при проведении работ.

Подрядчик должен руководствоваться в работе ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения, а также иными действующими нормативными документами.

Наличие у Подрядчика действующей лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники с разрешенными работами в части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:

-по периодическому и текущему техническому обслуживанию медицинской техники;

-контроль технического состояния медицинской техники;

-ремонт медицинской техники.

Выполнение работ осуществляется квалифицированными специалистами (наличие действующих удостоверений на разрешение на работы с сосудами, работающими под давлением, в соответствии с Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 г. № 91 «Об утверждении правил устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением»).

Работы выполняются с использованием оборудования и переливного устройства Подрядчика.

Работы выполняются в соответствии с требованиями Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», введенных в действие с 01 января 2004 г. письмом Минздрава РФ от 27.10 2003 №293-22/233

1.6. Сроки выполнения работ и сдача результатов: 7 календарных дней с момента подписания договора.

1.7. Подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с требованиями техники безопасности, пожарной безопасности, а также другими нормативными документами, необходимыми при выполнении указанных работ.

1.8. Порядок контроля и приемки работ:

Контроль за качеством и сроками выполнения ремонта производится представителем Заказчика. После выполнения работ Заказчик и Подрядчик составляют Акт приемки выполненных работ.

| № п/п | Наименование работ | Характеристики | Начальная (максимальная) цена за единицу, руб. | Количество | Начальная (максимальная) цена общая, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление работоспособности гелиевого компрессора, чиллера и ИБП МРТ, откачка вакуумной полости криостата при помощи каскада из турбомолекулярного и форвакуумного насосов | Цель выполнения работ: получение на момент начала захолаживания достаточной степени вакуума в криостате Axxess60 МРТ Siemens Essenza, выполнение работ по захолаживанию этого криостата до температур (в т.ч. при помощи жидкого азота и жидкого гелия), позволяющих сохранить перелитый после захолаживания в криостат жидкий гелий, при условии работоспособности всех остальных узлов и агрегетов самого МРТ и его периферийных устройств, с учетом выкипания жидкого гелия до момента выхода холодной головы МРТ на рабочий режим (ответственность Заказчика). Результат выполнения работ: захоложенный, в рамках следующих ограничений криостат МРТ. Подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с требованиями техники безопасности, пожарной безопасности, а также другими нормативными документами, необходимыми при выполнении указанных работ. | 528000 | 1 | 528000 |
| 2 | Сушка гелиевой полости криостата |  | 64720 | 1 | 64720 |
| 3 | Захолаживание жидким азотом |  | 208000 | 1 | 208000 |
| 4 | Смена атмосферы криостата |  | 73200 | 1 | 73200 |
| 5 | Захолаживание и заправка жидким гелием |  | 94740 | 1 | 94740 |
| 6 | Доставка и вывоз используемого оборудования |  | 53200 | 1 | 53200 |
| 7 | Доставка газообразного гелия, вкл. 40 баллонов газообразного гелия марки А газообразного азота, включая 5 баллонов газообразного азота ОСЧ |  | 516600 | 1 | 516600 |
| 8 | Доставка Сосудов Дьюара с жидким гелием, включая жидкий гелий 2500 л |  | 4672500 | 1 | 4672500 |
| 9 | Доставка спецемкости с Жидким азотом, включая Жидкий азот 3000 кг |  | 260200 | 1 | 260200 |
|  | Итого | , |  |  | 6471160 |

Составил									Н.А.Боброва