## технические хар-ки
Технические характеристики
Генератор для интракраниальной и периферической радиочастотной деструкции нервов
| Комплектация и технические характеристики | Требования/диапазон | Кол-во
| Адаптация для работы в стерильных условиях | Наличие | 1
| Возможность проведения до четырех деструкций одновременно | Наличие
| Независимый контроль параметров деструкции на каждом из электродов | Наличие
| Отдельные входы на приборе для подключения активных электродов | Не менее 4
| Прибор автоматически определяет количество подключенных электродов и выводит на экран только информацию об активных каналах | Наличие
| Автоматическая проверка работоспособности оборудования и программного обеспечения | Наличие
| Возможность выполнения независимой проверки работоспособности генератора с помощью стерилизуемого тестера работы прибора | Наличие
| Цветной сенсорный монитор для управления прибором | диагональ не менее 12 дюймов
| Гибкое изменение конфигураций пользователя, т. е. хирург имеет возможность выбора режима работы генератора с графическим интерфейсом или с упрощенным цифровым | Наличие
| Возможность построения графиков температуры на кончиках электродов и напряжения радиочастотного тока | Наличие
| Возможность проведения деструкции в монополярном редиме | Наличие
| Возможность проведениея деструкции в биполярном режиме | Наличие
| Возможность одновременного проведения деструкции как в монополярном, так и в биполярном режиме | Наличие
| Интеллектуальная система автоматического контроля температуры для больших и малых электродов | Наличие
| Возможность управления прибором из контрольной стерильной зоны с помощью беспроводного пульта дистанционного управления | Наличие
| Возможность создания и сохранения индивидуальных настроек прибора для каждого из хирургов | Наличие
| Возможность создания и сохранения индивидуальных настроек прибора для каждого из пациентов | Наличие
| Возможность сохранения в памяти информации о пациентах и параметрах выполненных процедур | Наличие
| Возможность подключения внешнего принтера через интерфейс USB | Наличие
| Возможность сохранения информации с монитора прибора в формате JPEG | Наличие
| Возможность экспорта данных на USB-носитель | Наличие
| Мониторинг импеданса тканей | Наличие
| Диапазон измерения импеданса тканей | не менее, чем от 0 до 3000 Ом
| Формат предоставления данных по импедансу | Цифровой
| Показания монитора импеданса переводятся прибором в аудиотоны для удобства выполнения операций хордотомии и операций на межпозвоночном диске | Наличие
| Мониторинг температуры в области деструкции | Наличие
| Диапазон измерения температуры в области деструкции | 0-110 °C
| Формат предоставления данных по температуре | Цифровой
| Работа в сети | 220-240 B
| Функция стимуляции тканей | Наличие
| Частота стимуляции | не менее, чем от 2 до 200 Гц
| Продолжительность импульса | не менее, чем от 0,1 до 3 мсек
| Маркировка максимального стимуляционного тока для протоколирования параметров процедуры | Наличие
| Режим деструкции поcтоянным током | Наличие
| Мощность | не менее 50 Вт
| Длительность воздействия в режиме деструкции постоянным током | от 5 сек до 30 мин
| Автоматический контроль перегрева тканей | Наличие
| Диапазон задания температуры в зоне деструкции в режиме температурной деструкции | от 37 до 90 ⁰С
| Режим пульсовой деструкции | Наличие
| Пульсовая деструкция при низкой температуре | Наличие
| Пульсовая деструкция при высокой температуре | Наличие
| Автоматический контроль параметров пульсового воздействия для оптимального покрытия нерва электрическим полем | Наличие
| Диапазон задания температуры в зоне деструкции в режиме пульсовой деструкции | от 37 до 90 °С
| Напряжение | 0-100 В
| Частота | от 1 до 10 Гц
| Продолжительность импульса | от 2 до 50 мсек
| Длительность воздействия в режиме пульсовой деструкции | от 5 сек до 30 мин
| Размеры, не более | 36,2 х 24,1 х 30,9 см
| Вес, не более | 10 кг
| Комплектация |  | кол-во
| Блок генератора: | наличие | 1
| кабель питания | наличие | 1
| стерилизуемый тестер работы прибора | наличие | 1
| кабель активного электрода | наличие | 1
| Кейс для хранения, стерилизации и транспортировки стальных электродов | наличие | 4
| Прямой электрод с термопарой длина 15 см, диаметр 0,5 мм, стерильный | наличие | 4
| Кабель электрода для подключения активного стального электрода к блоку генератора | наличие | 3
| Кабель типа крокодил | наличие | 1
| Прямая канюля с активным кончиком для проведения активного электрода к зоне деструкции с мандреном. Тефлоновая изоляция. Длина 150 мм, диаметр 20 G, активный кончик 10 мм | наличие | 20
| Руководство пользователя, паспорт на русском языке | Наличие | 1
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие | 1
| Сертификат / декларация о соответствии | Наличие | 1
| Доставка | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222Б, стр.1
| Гарантийный срок | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Все расходы, связанные с гарантийным ремонтом оборудования, в том числе и с доставкой его к месту гарантийного ремонта, заменой вышедших из строя комплектующих (включая их стоимость), несет Поставщик.
№ п/п | Наименование продукции | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Ед.изм. | Количество | Начальная (максимальная) цена , руб.
1 | Генератор для интракраниальной и периферической радиочастотной деструкции нервов | 3405894 | набор | 1 | 3405894
2 | Прямой стальной электрод | 201142.4 | шт | 4 | 804569.6
3 | Кейс для хранения и стерилизации стальных электродов | 67034.4 | шт | 4 | 268137.6
4 | Кабель для электрода к генератору | 47131.8 | шт | 3 | 141395.4
5 | Рефренсный кабель типа крокодил | 56991.6 | шт | 1 | 56991.6
6 | Прямая канюля | 7097 | шт | 20 | 141940
| Итого |  |  |  | 4818928.2