## Таб 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Количество | Ед. изм. | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 | Набор инструментов хирургических в составе: Кусачки нейрохирургические | "- общая длина инструмента не менее 249 и не более 251мм - длина рабочей части не менее 179 и не более 181мм - ширина рабочей части не менее 2,8 и не более 3,2мм - направление губок инструмента верхнее - угол выкусывания не менее 128,5 и не более 131,5градус - наличие выталкивающего стержня в рабочей части для удаления выкусываемого материала - диаметр выталкивающего стержня не менее 1,49 и не более 1,51мм - конец выталкивающего стержня выступает за режущую кромку - длина выступа выталкивающего стержня не менее 3мм - ход раскрытия рабочей части не менее 9мм Материал инструмента - коррозионностойкая высоколегированная медицинская сталь На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации." | 41712.65 | 1 | шт | 41712.65
2 | Набор инструментов хирургических в составе: Кусачки нейрохирургические | Инструмент предназначен для введения в просвет между позвонками с целью удаления расплющенных хрящевых межпозвоночных дисков путём их перекусывания - общая длина инструмента не менее 249 и не более 251мм - длина рабочей части не менее 179 и не более 181мм - ширина рабочей части не менее 1,78 и не более 2,3мм - направление губок инструмента верхнее - угол выкусывания не менее 128,5 и не более 131,5градус - наличие выталкивающего стержня в рабочей части для удаления выкусываемого материала - диаметр выталкивающего стержня не менее 0,7 и не более 1,3мм - конец выталкивающего стержня выступает за режущую кромку - длина выступа выталкивающего стержня не менее 2мм - ход раскрытия рабочей части не менее 9мм Материал инструмента - коррозионностойкая высоколегированная медицинская сталь На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | 41712.65 | 1 | шт | 41712.65
3 | Набор инструментов хирургических в составе: Кусачки нейрохирургические | Инструмент предназначен для введения в просвет между позвонками с целью удаления расплющенных хрящевых межпозвоночных дисков путём их перекусывания - общая длина инструмента не менее 249 и не более 251мм - длина рабочей части не менее 179 и не более 181мм - ширина рабочей части не менее 2,8 и не более 3,2мм - направление губок инструмента верхнее - угол выкусывания не менее 88,5 и не более 91,5градус - наличие выталкивающего стержня в рабочей части для удаления выкусываемого материала - диаметр выталкивающего стержня не менее 1,47 и не более 1,53мм - конец выталкивающего стержня выступает за режущую кромку - длина выступа выталкивающего стержня не менее 2мм - ход раскрытия рабочей части не менее 9мм Материал инструмента - коррозионностойкая высоколегированная медицинская сталь На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | 41712.65 | 1 | шт | 41712.65
4 | Набор инструментов хирургических в составе: Кусачки нейрохирургические | Инструмент предназначен для введения в просвет между позвонками с целью удаления расплющенных хрящевых межпозвоночных дисков путём их перекусывания - общая длина инструмента не менее 249 и не более 251мм - длина рабочей части не менее 179 и не более 181мм - ширина рабочей части не менее 1,7 и не более 2,3мм - направление губок инструмента верхнее - угол выкусывания не менее 88,5 и не более 91,5градус - наличие выталкивающего стержня в рабочей части для удаления выкусываемого материала - диаметр выталкивающего стержня не менее 1,49 и не более 1,51мм - конец выталкивающего стержня выступает за режущую кромку - длина выступа выталкивающего стержня не менее 3мм - ход раскрытия рабочей части не менее 9мм Материал инструмента - коррозионностойкая высоколегированная медицинская сталь На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | 41712.65 | 1 | шт | 41712.65
5 | Канюля ирригационная | "Инструмент для для введения жидкостей [например, сбалансированного солевого раствора, силиконовой смазки] внутрь глаза при офтальмологических хирургических вмешательствах, обычно для поддержания структурной целостности глаза после процедуры Общая длина Не менее 50 и не более 55мм Диаметр рабочего кончика Не менее 0,38 и не более 0,42мм Диаметр отверстия Не менее 0,29 и не более 0,31мм Материал изготовления сталь Форма инструмента - прямая " | 2833.74 | 2 | шт | 5667.48
6 | Канюля ирригационная | "Инструмент для для введения жидкостей [например, сбалансированного солевого раствора, силиконовой смазки] внутрь глаза при офтальмологических хирургических вмешательствах, обычно для поддержания структурной целостности глаза после процедуры Общая длина Не менее 50 и не более 55мм Диаметр рабочего кончика Не менее 0,48 и не более 0,52мм Диаметр отверстия Не менее 0,33 и не более 0,37мм Материал изготовления сталь Форма инструмента - прямая " | 2833.74 | 2 | шт | 5667.48
7 | Канюля ирригационная | "Инструмент для для введения жидкостей [например, сбалансированного солевого раствора, силиконовой смазки] внутрь глаза при офтальмологических хирургических вмешательствах, обычно для поддержания структурной целостности глаза после процедуры Общая длина Не менее 50 и не более 55мм Диаметр рабочего кончика Не менее 0,38 и не более 0,42мм Диаметр отверстия Не менее 0,29 и не более 0,31мм Материал изготовления сталь Форма инструмента - изогнутая " | 2833.74 | 2 | шт | 5667.48
8 | Канюля ирригационная | "Инструмент для для введения жидкостей [например, сбалансированного солевого раствора, силиконовой смазки] внутрь глаза при офтальмологических хирургических вмешательствах, обычно для поддержания структурной целостности глаза после процедуры Общая длина Не менее 50 и не более 55мм Диаметр рабочего кончика Не менее 0,48 и не более 0,52мм Диаметр отверстия Не менее 0,33 и не более 0,37мм Материал изготовления сталь Форма инструмента - изогнутая " | 2833.74 | 2 | шт | 5667.48
9 | Зонд для слезных канальцев | "Инструмент предназначен для обследования глазной ткани Общая длина Не менее 110 и не более 114мм Наружный диаметр рабочей части трубки Не менее 0,78 и не более 0,82мм Диаметр воронки Не менее 4,8 и не более 5,2мм Диаметр державки Не менее 14 и не более 18мм Материал изготовления сталь " | 17818.56 | 1 | шт | 17818.56
10 | Набор инструментов для офтальмохирургии в составе: Зонд | Инструмент предназначен для обследования глазной ткани - общая длина не менее 129,9 и не более 130,1мм - диаметр первого рабочего конца не менее 0,45 и не более 0,55мм - диаметр второго рабочего конца не менее 0,55 и не более 0,65мм Материал инструмента - нержавеющая сталь На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. соответствиe | 2607.04 | 4 | шт | 10428.16
11 | Набор инструментов для офтальмохирургии в составе: Зонд | "Инструмент предназначен для обследования глазной ткани - общая длина не менее 129,9 и н более 130,1мм - диаметр первого рабочего конца не менее 0,65 и не более 0,75мм - диаметр второго рабочего конца не менее 0,75 и не более 0,85мм Материал инструмента - нержавеющая сталь На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. " | 2607.04 | 2 | шт | 5214.08
12 | Контейнер | "Контейнеры предназначены для безопасного размещения медицинских инструментов, исключающего соприкосновения частей или деталей инструментов, их дальнейшей стерилизации, бережного транспортирования и хранения простерилизованных изделий. Предназначены для микрохирургического инструмента (офтальмологического, нейрохирургического и др.), инструмента для малоинвазивной хирургии. Изготовлены из специального пластика, устойчивого к температурным воздействиям, обладающего ударопрочностью. Пластик прозрачный и имеет контрастный цвет для лучшей визуализации содержимого Контейнеры имеют перфорационные отверстия для проникновения стерилизующего агента Диаметр перфорационного отверстия не менее 8 и не более 12мм Толщина стенок и крышки контейнера не менее 2 и не более 5мм Контейнер состоит из лотка, с крепежом для размещения инструментов, и независимой съемной крышки Конструкционно предусмотрены пластиковые или металлические замки для надежного закрепления крышки контейнера. Вместительность контейнера для малоинвазивного хирургического инструментария не менее 2 и не более 10шт Контейнер комплектуется силиконовыми фиксаторами-разделителями для надежного закрепления медицинского инструмента для малоинвазивной хирургии, а также противоскользящими силиконовыми матами с множеством фиксирующих ворсинок для укладки мелкого и деликатного инструмента. Контейнеры выдерживает циклы стерилизации паром, этиленоксидом, формальдегидом, плазмой перекиси водорода Количество стерилизационных циклов не менее 1 000цикл Длина не менее 250 и не более 260мм Ширина не менее 170 и не более 175мм Высота не менее 20 и не более 30мм" | 52315.2 | 2 | шт | 104630.4
13 | Элеватор-распатор двусторонний (щуп для пальпации) | "Инструмент предназначен для позиционирования и пальпации тканей - общая длина Не менее 232 и не более 238мм - длина рабочей части первой стороны Не менее 57 и не более 63мм - угол изгиба дистальной части первой стороны Не менее 42 и не более 48град - длина изогнутой дистальной части первой стороны Не менее 7 и не более 13мм - длина рабочей части второй стороны Не менее 52 и не более 58мм - угол изгиба дистальной части второй стороны Не менее 87 и не более 93град - длина изогнутой дистальной части второй стороны Не менее 9 и не более 11мм - диаметр шариков дистальных частей Не менее 1,5 и не более 2,5мм Материал инструмента - нержавеющая сталь " | 7462.93 | 1 | шт | 7462.93
14 | Рукоятка для эндоскопа | "Предназначена для защиты риноскопов диаметром 4 мм от внешних механических воздействий (изгибы, изломы), а также выполняет функцию рукоятки, для удобства работы во время диагностических процедур и хирургических вмешательств Внутренний диаметр рукоятки Не менее 4,5 и не более 5,2мм Наружный диаметр рукоятки Не менее 8 и не более 11мм Длина рукоятки Не менее 94 и не более 98мм Дистальная часть рукоятки конусообразная Материал инструмента нержавеющая сталь Стандарт замка для присоединения риноскопа К. Шторц Поверхность рукоятки антибликовая с насечкой " | 12747.3 | 2 | шт | 25494.6
15 | Ножницы риноскопические прямые | "Инструмент предназначен для для разрезания тканей или шовного материала в ходе эндоскопической процедуры Длина рабочей части, мм не менее 123 и не более 127мм Диаметр тяги, мм Не менее 3,4 и не более 3,6мм Бранши прямые Инструмент разборный Возвратно-поступательный механизм фиксации рабочей части Поворотный в 4 позициях вокруг своей оси инструмент Состоит: из корпуса - рабочей тяги и ручки. " | 50571.36 | 1 | шт | 50571.36
16 | Набор хирургических инструментов для риноскопии. Щипцы риноскопические хирургические назальные прямые, тип Блексли, размер бранш 1 | "Инструмент разборный Рабочая вставка поворотная на 360 град с дискретностью 90 град Ручка инструментальная с вентроинтермедианным положением фиксатора рабочей вставки Количество подвижных бранш Не более 1Ед. Антибликовая обработка рабочих поверхностей (матирование) Инструмент подлежит автоклавированию (стерилизация паром). Температура 134°С, рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин. Длина рабочей части Не менее 120 и не более 124 Диаметр рабочей части Не менее 3,9 и не более 4,1мм Размер бранш в сомкнутом состоянии Не менее 12,9х3,9х3,9 и не более 13,1х4,1х4,1мм Габаритные размеры инструмента Не менее 236х95х5 и не более 242х101х11мм Форма бранш –прямая, желобообразная, заостренная по периметру со сквозным овальным отверстием Материал бранш высокопрочная коррозионностойкая мартенситно-стареющая сталь ЭП-853 Состоят из ручки инструментальной и рабочей вставки " | 55015.36 | 1 | шт | 55015.36
17 | Набор хирургических инструментов для риноскопии. Щипцы риноскопические хирургические назальные, тип Страйкен | "Инструмент разборный Рабочая вставка поворотная на 360 град с дискретностью 90 град Ручка инструментальная с вентроинтермедианным положением фиксатора рабочей вставки Количество подвижных бранш Не более 1Ед. Антибликовая обработка рабочих поверхностей (матирование) Инструмент подлежит автоклавированию (стерилизация паром). Температура 134°С, рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин. Длина рабочей части Не менее 131 и не более 135 Диаметр рабочей части Не менее 3,9 и не более 4,1мм Размер бранш в сомкнутом состоянии Не менее 20,9х3,9х3,9 и не более 21,1х4,1х4,1мм Габаритные размеры инструмента Не менее 236х95х5 и не более 242х101х11мм Форма бранш – прямая. При смыкании одна бранша заходит в другую. Нижняя бранша имеет овальное отверстие с зубчатой насечкой по периметру. Угол насечки 90 гр шаг насечки 0,25 мм. Верхняяя бранша заточена. Материал бранш высокопрочная коррозионностойкая мартенситно-стареющая сталь ЭП-853 Состоят из ручки инструментальной и рабочей вставки " | 59365.72 | 1 | шт | 59365.72
18 | Набор хирургических инструментов для риноскопии. Элеватор-распатор риноскопический хирургический двухсторонний | "Антибликовая обработка рабочих поверхностей (матирование) Инструмент подлежит автоклавированию (стерилизация паром). Температура 134°С, рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин. Две дистальные части инструмента изогнуты и заточены. Длина рабочей части Не менее 60 и не более 62мм Габаритные размеры Не менее 196х8х4 и не более 200х12х8мм Габаритные размеры дистальной части 1 Не менее 3,3х3,0х0,3 и не более 3,7х3,2х0,7мм Габаритные размеры дистальной части 2 Не менее 4,3х3,3х0,3 и не более 4,7х3,7х0,7мм Материал изготовления высокопрочная коррозионностойкая мартенситно-стареющая сталь ЭП-853 " | 5569.99 | 1 | шт | 5569.99
19 | Распатор | "Инструмент предназначен для соскабливания вперед (острым или тупым, иногда двусторонним), применяемый для поднятия и/или отделения надкостницы (оболочки из волокнистой соединительной ткани, покрывающей поверхность кости) от подлежащей кости через толкающее усилие, как правило, применяемое вдоль продольной оси кости Общая длина не менее 21,5 и не более 22,5см Ширина рабочей части не менее 3,8 и не более 4,2мм Длина рабочей части не менее 28 и не более 32 мм Рабочая часть заостренная - наличие Материал изготовления – медицинская сталь " | 11425.64 | 2 | шт | 22851.28
20 | Долото костное | "Инструмент для сглаживания краев /расщепления костного гребня Общая длина Не менее 168 и не более 172мм Ширина рабочей части Не менее 1,9 и не более 2,1мм Для использования с медицинским молотком инструмент снабжен широкой ударной поверхностью, защищающей руку врача от повреждений во время проведения операции. Для предотвращения скольжения фаланг пальцев в перчатке на обеих сторонах долота размещены поперечные ретенционные насечки Форма прямая Инструмент односторонний Материал изготовления нержавеющая сталь " | 13511.27 | 1 | шт | 13511.27
21 | Долото костное | "Инструмент для сглаживания краев /расщепления костного гребня Общая длина Не менее 168 и не более 172мм Ширина рабочей части Не менее 3,9 и не более 4,1мм Форма прямая Инструмент односторонний Материал изготовления нержавеющая сталь Для использования с медицинским молотком инструмент снабжен широкой ударной поверхностью, защищающей руку врача от повреждений во время проведения операции. Для предотвращения скольжения фаланг пальцев в перчатке на обеих сторонах долота размещены поперечные ретенционные насечки " | 14508.75 | 1 | шт | 14508.75
22 | Ножницы изогнутые | "Инструмент предназначен для разрезания тканей носа и прилегающих тканей лицевой части черепа в процессе отоларингодогических или пластико-хирургических операций Общая длина не менее 16,8 и не более 17,2см Длина бранш не менее 33 и не более 37мм Инструмент изогнут по оси - наличие Бранши тупоконечные - наличие Материал изготовления – медицинская сталь " | 12695.15 | 1 | шт | 12695.15
23 | Ножницы с прямыми браншами (обратные) | "Предназначены для формирования временной антростомы Длина рабочей части Не менее 147 и не более 153мм Диаметр тяги Не менее 3,3 и не более 3,5мм Одна подвижная бранша Подвижная бранша обратного хода Длина подвижной бранши Не менее 12 и не более 14мм Форма заточки подвижной бранши серповидная В закрытом состояние подвижная бранша полностью скрыта в тяги, во избежание травм ткани Форма неподвижной бранши прямая Форма заточки неподвижной бранши прямая двухсторонняя Рукоятка обратного хода Инструмент неразборный Материал изготовления – нержавеющая сталь " | 67137.84 | 1 | шт | 67137.84
24 | Щипцы биопсийные | "Инструмент предназначен для получения образцов тканей во время эндоскопических процедур Длина рабочей части Не менее 148 и не более 152мм Диаметр тяги Не менее 3,4 и не более 3,6мм Ширина бранш Не мене 4,9 и не более 5,1мм Рабочая часть изогнута вверх Угол изгиба не менее 114 и не более 116градусы Бранши с атравматичной заточкой Бранши фенестированные Однобраншевые (одна подвижная бранша) Не разборные " | 47083.68 | 1 | шт | 47083.68
25 | Щипцы биопсийные | "Инструмент предназначен для получения образцов тканей во время эндоскопических процедур Длина рабочей части Не менее 123 и не более 127мм Диаметр тяги Не менее 3,4 и не более 3,6мм Ширина бранш Не менее 4,9 не более 5,1мм Рабочая часть изогнута вверх Угол изгиба не менее 89 и не более 91градусы Бранши с атравматичной заточкой Бранши фенестированные Однобраншевые (одна подвижная бранша) Не разборные " | 46560.52 | 1 | шт | 46560.52
26 | Монополярные инструменты (электроды). | "Инструмент предназначен для доставки электрохирургического тока в монополярной конфигурации (т.е., без возвратного электрода) на ткани для их разрезания/коагуляции/абляции во время эндоскопической (включая лапароскопические, артроскопические) хирургической операции Общая длина, включая штекер и рабочую часть не менее 99,75 и не более 110,25мм Конфигурация рабочей части - игла Рабочая часть изогнутая, микродиссекционный Диаметр штекера для подключения к держателю электродов не менее 3,8 и не более 4,2мм Тип позиционирующего элемента - шестигранник из изолирующего материала Материал рабочей части - вольфрам Метод стерилизации - автоклавирование " | 3309.8 | 2 | шт | 6619.6
27 | Монополярные инструменты (электроды). | "Инструмент предназначен для доставки электрохирургического тока в монополярной конфигурации (т.е., без возвратного электрода) на ткани для их разрезания/коагуляции/абляции во время эндоскопической (включая лапароскопические, артроскопические) хирургической операции Общая длина, включая штекер и рабочую часть не менее 57 и не более 63мм Конфигурация рабочей части - игла Рабочая часть изогнутая, остроконечный Диаметр штекера для подключения к держателю электродов не менее 3,8 и не более 4,2мм Тип позиционирующего элемента - шестигранник из изолирующего материала Материал рабочей части - нержавеющая сталь Метод стерилизации - автоклавирование " | 2629.71 | 2 | шт | 5259.42
28 | Монополярные инструменты (электроды). | "Инструмент предназначен для доставки электрохирургического тока в монополярной конфигурации (т.е., без возвратного электрода) на ткани для их разрезания/коагуляции/абляции во время эндоскопической (включая лапароскопические, артроскопические) хирургической операции Общая длина, включая штекер и рабочую часть не менее 57 и не более 63мм Конфигурация рабочей части - игла Диаметр рабочей части не менее 0,19 и не более 0,21мм Диаметр штекера для подключения к держателю электродов не менее 3,8 и не более 4,2мм Материал рабочей части - вольфрам Метод стерилизации - автоклавирование " | 1994.95 | 2 | шт | 3989.9
29 | Биполярные инструменты (электроды). Пинцет байонетный прямой, с прямыми кончиками, с антипригарными свойствами | "Инструмент предназначен для доставки электрохирургического тока в биполярной конфигурации (т.е., без возвратного электрода) на ткани для их разрезания/коагуляции/абляции во время эндоскопической (включая лапароскопические, артроскопические) хирургической операции Общая длина, включая штекер и рабочую часть не менее 180,5 и не более 199,5мм Длина рабочих концов пинцета Не менее 5,7 и не более 6,3мм Ширина рабочих концов пинцета Не менее 0,95 и не более 1,05мм Особенности электрода - байонетный прямой антипригарный Тип разъёма для подключения к держателю (кабелю) - два плоских контакта, ""евростандарт"" Материал рабочей части - медь Метод стерилизации - автоклавирование " | 32540.9 | 1 | шт | 32540.9
30 | Монополярные инструменты (электроды). Электрод с каналом для аспирации | "Инструмент предназначен для доставки электрохирургического тока в монополярной конфигурации (т.е., без возвратного электрода) на ткани для их разрезания/коагуляции/абляции во время эндоскопической (включая лапароскопические, артроскопические) хирургической операции Общая длина включая штекер и рабочую часть не менее 228,95 и не более 253,05мм Конфигурация рабочей части – электрод-коагулятор Материал рабочей части - сталь Метод стерилизации - автоклавирование " | 17264.27 | 1 | шт | 17264.27
31 | Держатель для подключения биполярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - два плоских контакта. | "Инструмент предназначен для доставки электрохирургического тока от системного генератора непосредственно на ткани для их разрезания/коагуляции/абляции во время эндоскопической (в том числе лапароскопической, артроскопической) хирургической операции. Включает длинный тонкий электрод, присоединенный к держателю; может иметься просвет для аспирации/ирригации; доступны изделия различных форм (например, щипцы, жесткий зонд с элементами управления). Аппаратная часть - два плоских контакта Инструментальная часть - Подключение к пинцетам (евростандарт) Длина кабеля не менее 2,85 и не более 3,15м Материал изоляции кабеля - силиконовая смесь Метод стерилизации - автоклавирование " | 15686.47 | 2 | шт | 31372.94
32 | Монополярные инструменты (электроды). Электрод с каналом для аспирации | "Инструмент предназначен для доставки электрохирургического тока в монополярной конфигурации (т.е., без возвратного электрода) на ткани для их разрезания/коагуляции/абляции во время эндоскопической (включая лапароскопические, артроскопические) хирургической операции Общая длина, включая штекер и рабочую часть не менее 304,95 и не более 337,05мм Конфигурация рабочей части – электрод-коагулятор Размер рабочей части не менее 218,5 и не более 241,5мм Материал рабочей части - сталь Метод стерилизации - автоклавирование " | 17287.13 | 1 | шт | 17287.13
| Итого |  |  |  |  | 869774.33