## Таб 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Количество | Ед.-ца изм. | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Начальная (максимальная) цена в год, руб.
1 | Стент билиарный | Пластиковый стент с системой доставки. Предназначен для установки в желчевыводящие пути для дренирования, фиксирования желчевыводящих путей во время заживления, а также восстановления функционирования желчевыводящих путей в условиях наличия стриктуры или конкремента. Стент должен иметь два удерживающих лепестка в проксимальной и дистальной части, а также изгиб в центральной части. Визуальный маркер на проксимальной части стента для определения достаточности глубины заведения. Материал стента должен быть рентгенконтрастным по всей длине. Дистальный кончик стента конусообразно сужен с целью безопасного проведения системы доставки со стентом через зону стеноза. Форма центральный изгиб. Стерильный. Одноразовый. Внешний диаметр, мм: не менее 3,2 и не более 3,4. Расстояние между шипами, см: не менее 6,5 и не более 7,5. Диаметр проводника, in: 0,035. | 15 | шт | 3731 | 55965
2 | Проводники эндоскопические | Проводник эндоскопический нитиноловый с гидрофильным кончиком. Предназначен для селективной канюляции желчных протоков, протока поджелудочной железы, а также проведения и смены инструментов во время ЭРХПГ. Стандартной жесткости. Тип кончика - прямой. С целью повышения силы проталкивания проводника для снижения числа попыток канюляции БДС и снижения риска острого панкреатита должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: кончик проводника должен иметь нитиноловый сердечник, нитиноловый сердечник должен иметь конусообразную форму с сужением от проксимального к дистальному концу, сужение должно начинаться на расстоянии не менее 20 см от дистального конца. С целью обеспечения безопасности проведения процедуры и снижения риска перфораций должны быть обеспечены как минимум следующие конструктивные особенности: повышенная рентгенконтрастность дистального кончика; изолирующее покрытие для предупреждения удара оператора электрическим разрядом; черно-желтая полосатая разметка, или другая, обеспечивающая аналогичную визуальную контрастность полос, для контроля движения проводника во время манипуляции. Покрытие проводника сверхгладкое, способствующее скольжению внутри канала эндоскопа и предотвращающее его непреднамеренное повреждение. Диаметр основной части проводника 0.035'' - для работы на протоках поджелудочной железы и в условиях сильных стенозов, общая длина не менее 440 и не более 450 см для работы с инструментами и системами короткого проводника. Длина гидрофильной части не менее 4 см и не более 6 см. В упаковке не менее 2 штук. Стерильный. Одноразовый. | 3 | упак | 29549.8 | 88649.4
3 | Корзинка литотриптор | Корзинка литотриптор. Для литоэкстракции и литотрипсии конкрементов желчевыводящих путей. Наличие усиленной оплетки катетера для выполнения литотрипсии. С целью предотвращения осложнений, в том числе вклинивания корзинки в крупные конкременты, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: наличие канала для гибкого проводника; возможность введения контраста; отсоединение кончика корзинки и раскрытие строп при превышении максимального усилия сжатия. Длина рабочего канала: не менее 3,2 мм. Диаметр корзины: не менее 3,0 см. Стерильная. Одноразовая. | 2 | шт | 29911.6 | 59823.2
| Итого |  |  |  |  | 204437.6