**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | Количество |
| **1** | **Аппарат для дарсонвализации** | **Характеристики** |  | 1 шт. |
| Назначение  | для лечебного местного воздействия током высокой частоты на процедурные поля пациента при различных патологических состояниях  |
| Применение | при лечении гинекологических, проктологических, неврологических, стоматологических, отоларингологических и дерматологических заболеваний |
| Режимы работы | «Дарсонвализация», «Ультратонотерапия», «Гальванизация» |
| Частота высокочастотных импульсно-модулированных колебаний  | не менее 101 кГцне более 119 кГц |
| Частота модуляции в режиме «Дарсонвализация» | 50 или 100 Гц |
| Максимальная величина тока на выходе в режиме «Дарсонвализация» | не менее 2 мАне более 5,2 мА |
| Длительность модулирующих импульсов в режиме «Дарсонвализация» | не более 110 мкс |
| Частота непрерывных высокочастотных колебаний в режиме «Ультратонотерапия» | не менее 20,35 кГцне более 23,65 кГц |
| Наибольшая выходная мощность в режиме «Ультратонотерапия» | не менее 8 Втне более 12 Вт |
| Максимальная величина тока в цепи пациента в режиме «Гальванизация» | не менее 45 мАне более 55 мА |
| Диапазоны регулировки тока в режиме «Гальванизация» | 0-5 мА либо 0-50 мА |
| Время установки рабочего режима | не более 1 мин |
| Максимальное время установки таймера | не менее 99 мин |
| **Комплект поставки** |  |
| Резонатор | 1 шт. |
| Электрод газоразрядный для дарсонвализации грибовидный большой | 1 шт. |
| Электрод газоразрядный для дарсонвализации грибовидный малый | 1 шт. |
| Электрод газоразрядный для дарсонвализации гребешковый | 1 шт. |
| Электрод газоразрядный для дарсонвализации вагинальный  | 1 шт. |
| Электрод газоразрядный для дарсонвализации десенный | 1 шт. |
| Электрод газоразрядный для дарсонвализации ректальный большой | 1 шт. |
| Электрод газоразрядный для дарсонвализации ректальный малый | 1 шт. |
| Электрод газоразрядный для дарсонвализации ушной  | 1 шт. |
| Электрододержатель | 1 шт. |
| Электрод газоразрядный для ультратонотерапии грибовидный большой  | 1 шт. |
| Электрод газоразрядный для ультратонотерапии грибовидный малый | 1 шт. |
| Электрод газоразрядный для ультратонотерапии гребешковый | 1 шт. |
| Электрод газоразрядный для ультратонотерапии вагинальный | 1 шт. |
| Электрод газоразрядный для ультратонотерапии десенный | 1 шт. |
| Электрод газоразрядный для ультратонотерапии полостной большой | 1 шт. |
| Электрод газоразрядный для ультратонотерапии полостной малый | 1 шт. |
| Электрод газоразрядный для ультратонотерапии ушной | 1 шт. |
| Кабель пациента | не менее 2 шт. |
| Электроды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью для гальванизации | не менее 6 шт. |
| Вставка плавкая | 2 шт. |
| **Прочее** |  |
| Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа | Наличие, по адресам: г. Самара, ул. Агибалова, 12  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Сертификат/ декларация о соответствии | Наличие |
| Паспорт | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Год выпуска | Не ранее 2020г. |
| Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев |