## Таб 3
Техничесское задание
№ п/п | Наименование продукции (работы, услуги) | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14
1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ- 1,2 и антигена р24 ВИЧ-1. | Назначение: для иммуноферментного одновременного выявления антител к ВИЧ- 1,2 и антигена р24 ВИЧ-1. Метод двухстадийный с чувствительностью по антигену р-24 ВИЧ-1 не более 10 пг/мл, не требующий предварительной промывки планшета перед работой. В набор должны входить два стрипированных планшета на не менее 192 определения (24х8), унифицированные взаимозаменяемые неспецифические компоненты. Стабильность рабочего раствора тетраметилбензидина не менее 3 часов. Хранение концентрированных растворов конъюгатов не менее 1 месяца при (2-8)°С. В случае более длительного использования - хранение при минус (18-40)°С с возможностью пятикратного замораживания. Объем исследуемого образца (сыворотки или плазмы крови) не более 70 микролитров. Объемное равенство контролей и образцов. Количество процедур проведения инкубации не менее 2 (без шейкера и с использованием шейкера). Минимальное время реакции не более 1 ч. 35 мин. | 12113.97 | 170 | 2059374.9
2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита А. | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита А. Метод двухстадийный, не требующий предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96. Количество вариантов проведения ИФА не менее 2. Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. В набор должны входить: готовый, однокомпонентный, не требующий дополнительного разведения рабочий раствор тетраметилбензидина; унифицированные неспецифические компоненты; дополнительные компоненты (одноразовые емкости для растворов, планшет для предварительного разведения образцов, одноразовые наконечники, липкая пленка для планшетов), таблица интерпретации результатов. Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:10). Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Возможность использования в автоматических анализаторах открытого типа. | 5704.27 | 7 | 39929.89
3 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А | Назначение: для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови, препаратах крови. Метод двухстадийный, не требующий предварительной промывки планшет, с чувствительностью не более 1 мМЕ/мл на 96 определений. В набор должны входить готовые, не требующие дополнительного разведения, жидкие калибраторы не менее 3 шт, контрольный образец, рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина, унифицированные неспецифические компоненты, планшет для предварительного разведения образцов, трафарет для построения калибровочного графика, таблица интерпретации результатов. Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100). Диапазон измерений от 0 до 200 мМЕ/мл. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. | 5693.41 | 4 | 22773.64
4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg | Назначение: для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg в сыворотке (плазме) и препаратах крови человека. Метод одностадийный, не требующий предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 48 (6х8); объем образца не более 200 мкл (для двух лунок). Возможность выявления в наборе двух чувствительностей (не более 0,05 МЕ/мл и не более 0,01 МЕ/мл) при разных процедурах постановки анализа. Наличие жидкого слабоположительного образца, контрольного положительного образца. Возможность проведения ферментативной реакции с хромогеном при 37ºС. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, дополнительных компонентов (одноразовые емкости для растворов, одноразовые наконечники, липкая пленка для планшетов). Стабильность рабочего раствора хромогена не менее 10 ч. Стабильность рабочего раствора конъюгата не менее 1 мес. Дробное использование набора после вскрытия набора на протяжении не менее 12 месяцев. | 3698.65 | 12 | 44383.8
5 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В. | Назначение: для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови. Метод одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 50 мкл. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности. Наличие унифицированных неспецифических компонентов. Возможность дробного использования набора после вскрытия в течение всего срока годности набора. | 5555.41 | 2 | 11110.82
6 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к НВе-антигену вируса гепатита В. | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к НВе-антигену вируса гепатита В. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшета. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов), объем образца не более 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:10, цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности. Наличие унифицированных неспецифических компонентов. Возможность дробного использования набора после вскрытия в течение всего срока годности набора. | 5298.76 | 2 | 10597.52
7 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к соre – антигену вируса гепатита В | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к соre – антигену вируса гепатита В. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:10. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Цветовая индикация внесения сывороток. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности. Наличие унифицированных неспецифических компонентов. | 4511.47 | 3 | 13534.41
8 | Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения анти-тел к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови | Назначение: для качественного и количественного иммуноферментного определения антител к HBsAg вируса гепатита В с чувствительностью не более 2 мМЕ/мл. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшета. Количество определений не менее 96 (12х8). Диапазон измерений от 10 до 1000 мМЕ/мл, объем исследуемого образца не более 100 мкл. Количество калибраторов не менее 5 шт. Концентрации калибраторов не должны изменяться. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности. Наличие унифицированных неспецифических компонентов. Наличие не менее двух режимов инкубации (в термошейкере или в термостате). Одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Учет результатов при длине волны 405 нм для сывороток с высокой ОП. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. | 5320.49 | 24 | 127691.76
9 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к сore-антигену вируса гепатита В | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к сore-антигену вируса гепатита В. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:10. Цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: фосфатно-солевого буферного раствора с твином, стоп-реагента. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. | 4927.85 | 5 | 24639.25
10 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. | Назначение: для выявления иммуноглобулинов классов G и М к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С в сыворотке (плазме) и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин) методом иммуноферментного анализа , с целью подтверждения положительных результатов ИФА, полученных при скрининге. Метод двухстадийный. Возможность использования набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Количество определений не менее 48, объем образца не более 80 мкл (для анализа в двух лунках). Объемное равенство контролей и образцов. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Цветовая индикация внесения реагентов, наличие не менее двух режимов инкубации (в шейкере и в термостате), расположение на планшете антигенов горизонтально: core в рядах A, C, E, G; NS в рядах B, D, F, H, возможность подтверждения на 1 стрипе не менее 4 анализируемых проб, наличие унифицированных неспецифических компонентов. Должен быть предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. | 4453.34 | 22 | 97973.48
11 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита С. | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов), объем образца не более 20 мкл, объемное равенство контролей и образцов, хранение рабочего раствора тетраметилбензидина не менее 3 часов.Наличие: унифицированных неспецифических компонентов. | 4615.07 | 17 | 78456.19
12 | Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondi | Назначение:для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii для ручной постановки и постановки на автоматическом анализаторе. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Объем образца не более 10 мкл. Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. | 5807.87 | 48 | 278777.76
13 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Назначение: для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), не менее 6 калибровочных растворов с концентрациями в диапазоне не менее от 0 до 200 МЕ/мл. Чувствительность не более 1,0 МЕ/мл. Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения анализируемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора. | 5415.22 | 55 | 297837.1
14 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу. | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу. Метод двухстадийный без предварительной промывки. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после вскрытия в течение всего срока годности набора. | 5797 | 8 | 46376
15 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Возможность определения титра антител. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия реагентов в течение всего срока годности набора. | 5402.36 | 9 | 48621.24
16 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа. | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ, готовый для использования), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия набора. | 5415.22 | 8 | 43321.76
17 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов. | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8), планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшет для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. | 5797 | 8 | 46376
18 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител (А, G, М) к антигену CagA Helicobacter pylori. | Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител (А, G, М) к антигену CagA Helicobacter pylori. Метод двухстадийный . Количество определений не менее 96, планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном CagA Helicobacter pylori. Объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: готового раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. | 6851.61 | 40 | 274064.4
19 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности антигеном вируса краснухи). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. | 6724.28 | 48 | 322765.44
20 | Набор реагентов для количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности антигеном вируса краснухи), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения образцов в лунки планшета. Чувствительность не более 2 МЕ/мл. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Должен быть предусмотрен учет результатов при длине волны 405 нм для сывороток с высокой ОП. Наличие готовых жидких калибраторов в диапазоне не менее 0-800 МЕ/мл – не менее 6 шт. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов (готовых растворов конъюгата и ТМБ), разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток, трафаретов для построения калибровочного графика . Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Дробное использование набора на протяжении всего срока годности. | 6375.1 | 55 | 350630.5
21 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к микобактериям туберкулеза. | Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител к микобактериям туберкулеза. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет с возможностью определения суммарных антител классов A, M и G к антигенам M.tuberculosis. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными антигенами микобактерий), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов, выдача результатов в титрах. Наличие приложения по диагностической ценности полученных результатов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. | 5460.49 | 1 | 5460.49
22 | Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides. | Назначение: для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме крови). Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96. Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100). Возможность определения титра антител. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, готовых контрольных образцов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. | 7964.54 | 7 | 55751.78
23 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови. | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 192 (по 6х8 лунок с каждым антигеном). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Возможность определения титра антител. Наличие готовых контрольных образцов, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. | 7431.71 | 70 | 520219.7
24 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,G, М к антигенам лямблий. | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А, G, М к антигенам лямблий. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100). Стабильность рабочих растворов коньюгата и тетраметилбензидина не менее 3 часов, возможность определения титра либо коэффициента позитивности в положительных образцах, наличие: унифицированных неспецифических компонентов, готовых контрольных образцов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. | 6284.37 | 7 | 43990.59
25 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. | Назначение: для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C. trachomatis). Объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. | 4533.21 | 4 | 18132.84
26 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis. | Назначение: для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к антигенам Chlamydia trachomatis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C. trachomatis), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности набора. | 4927.85 | 4 | 19711.4
27 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis. | Назначение: для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к антигенам Chlamydia trachomatis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C. trachomatis), объем образца не более 10 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов; хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности набора. | 4927.85 | 4 | 19711.4
28 | 5298 Альдостерон, 96 опр. | Принцип анализа твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли 96 Образец для анализа плазма, сыворотка крови или моча Общее время анализа 1 час 30 мин Температура инкубации Комнатная Калибровочные пробы 0; 20; 80; 200; 500; 1000 пг/мл Диапазон выявления концентраций 5,57 - 1000 пг/мл Чувствительность Не более 5,57 пг/мл Контроль Есть, высокий и низкий | 37913.42 | 4 | 151653.68
29 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови | Назначение:для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови. Метод одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96, планшет стрипированный, объем образца не более 25 мкл, диапазон измерений не менее чем от 0 до 400 Ед/мл, чувствительность не более 1,5 Ед/мл. Наличие готовых жидких калибраторов не менее 6 шт. Условия инкубации - термостатируемый шейкер. Калибраторы, контрольная сыворотка, рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном при 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности. Отсутствие лунок для контроля тетраметилбензидина. | 5624.41 | 25 | 140610.25
30 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови. | Назначение:для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови. Метод одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96, планшет стрипированный, объем образца не более 25 мкл, диапазон измерений не менее чем от 0 до 40 нг/мл, чувствительность не более 0,1 нг/мл. Условия инкубации - термостатируемый шейкер. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. Наличие готовых жидких калибраторов не менее 6 шт. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном при 37°С. Калибраторы, контрольная сыворотка, конъюгат, тетраметилбензидин жидкие, готовые к использованию, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности. Отсутствие лунок для контроля тетраметилбензидина. | 4347.75 | 48 | 208692
31 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma pneumoniae | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma pneumoniae. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. | 6584.29 | 2 | 13168.58
32 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma pneumoniae. | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma pneumoniae. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. | 6584.29 | 2 | 13168.58
33 | Наконечник к дозаторам Биохит для забора и дозирования жидкости с переменным объемом | Возможность использования с механическими дозаторами Sartorius Biohit Цвет наконечника прозрачный Материал наконечника первичный полипропилен (PP) Длина наконечника не менее 51 мм Диаметр в самой широкой части, не более 7,3мм Наличие фаски на наконечнике Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей Возможность автоклавирования при 121°С, 20 мин. Регистрационное удостоверение МЗ РФ В пакете не менее 1000 шт. Сертификат качества Сертификат CE/IVD | 2863.9 | 5 | 14319.5
34 | Наконечник к дозаторам Биохит для забора и дозирования жидкости с переменным объемом | Возможность использования с механическими дозаторами Sartorius Biohit Объем 1000 мкл. Цвет наконечника прозрачный Материал наконечника первичный полипропилен (PP) Длина наконечника не менее 71,5 мм Диаметр в самой широкой части, не более 8,7мм Наличие фаски на наконечнике Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей Возможность автоклавирования при 121°С, 20 мин. Регистрационное удостоверение МЗ РФ В пакете не менее 1000 шт. Сертификат качества Сертификат CE/IVD | 3373.01 | 5 | 16865.05
35 | Бытовые аллергены микст биотинилированный аллерген | Назначение: Биотинилированные жидкофазные миксты (смеси) аллергенов Бытовые аллергены микст 2, состав: d1, d2, e1, e5 для количественного in vitro определения специфических иммуноглобулинов IgE в человеческой сыворотке или плазме для использования в реверсивном иммуноанализе. В 1 флаконе не менее 2,8 мл готового к использованию аллергена, 1 флакон расчитан на проведение не менее 25 определений одного наименования. Аллергены должны быть совместимы с тест-системой для иммуноферментного количественного выявления in vitro аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови или плазме человека, используемой в лечебном учреждении. | 5216.9 | 15 | 78253.5
36 | Плесневые грибки микст биотинилированный аллерген | Назначение: Биотинилированные жидкофазные миксты (смеси) аллергенов Плесневые грибки микст 1, состав: m1, m2, m3, m6 для количественного in vitro определения специфических иммуноглобулинов IgE в человеческой сыворотке или плазме для использования в реверсивном иммуноанализе. В 1 флаконе не менее 2,8 мл готового к использованию аллергена, 1 флакон расчитан на проведение не менее 25 определений одного наименования. Аллергены должны быть совместимы с тест-системой для иммуноферментного количественного выявления in vitro аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови или плазме человека, используемой в лечебном учреждении. | 5216.9 | 17 | 88687.3
37 | Сорные травы микст 11 биотинилированный аллерген | Назначение: Биотинилированные жидкофазные миксты (смеси) аллергенов Сорные травы микст 27, состав: (w1 Амброзия полыннолистная w6 Полынь (чернобыльник) w7 Нивяник (ромашка) w8 Одуванчик лекарственный) для определения специфических IgEдля количественного in vitro определения специфических иммуноглобулинов IgE в человеческой сыворотке или плазме для использования в реверсивном иммуноанализе. В 1 флаконе не менее 2,8 мл готового к использованию аллергена, 1 флакон расчитан на проведение не менее 25 определений одного наименования. Аллергены должны быть совместимы с тест-системой для иммуноферментного количественного выявления in vitro аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови или плазме человека, используемой в лечебном учреждении. | 5216.9 | 15 | 78253.5
38 | Детский пищевой микст 20 биотинилированный аллерген | Назначение: Биотинилированные жидкофазные миксты (смеси) аллергенов Детский пищевой микст 20, состав:f1, f2, f3, f4, f13, f14, f44, f85для определения специфических IgEдля количественного in vitro определения специфических иммуноглобулинов IgE в человеческой сыворотке или плазме для использования в реверсивном иммуноанализе. В 1 флаконе не менее 2,8 мл готового к использованию аллергена, 1 флакон расчитан на проведение не менее 25 определений одного наименования. Аллергены должны быть совместимы с тест-системой для иммуноферментного количественного выявления in vitro аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови или плазме человека, используемой в лечебном учреждении. | 5216.9 | 10 | 52169
39 | Коровье молоко биотинилированный аллерген | Назначение: Биотинилированный жидкофазный моно (индивидуальный) аллерген Коровье молоко для количественного in vitro определения специфических иммуноглобулинов IgE в человеческой сыворотке или плазме для использования в реверсивном иммуноанализе. В 1 флаконе не менее 2,8 мл готового к использованию аллергена, 1 флакон расчитан на проведение не менее 120 определений одного наименования. Аллергены должны быть совместимы с тест-системой для иммуноферментного количественного выявления in vitro аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови или плазме человека, используемой в лечебном учреждении. | 5218.9 | 5 | 26094.5
40 | Козье молоко биотинилированный аллерген | Биотинилированные жидкофазный моно (индивидуальный) аллерген Козье молоко для количественного in vitro определения специфических иммуноглобулинов IgE в человеческой сыворотке или плазме для использования в реверсивном иммуноанализе. В 1 флаконе не менее 2,8 мл готового к использованию аллергена, 1 флаконрасчитан на проведение не менее 25 определений одного наименования. Аллергены должны быть совместимы с тест-системой для иммуноферментного количественного выявления in vitro аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови или плазме человека, используемой в лечебном учреждении. | 5218.9 | 5 | 26094.5
41 | Плесневые грибки микст 14 биотинилированный аллерген | Назначение: Биотинилированные жидкофазные миксты (смеси) аллергенов Плесневые грибки микст 14, состав: (m1 Penicillium chrysogenum (notatum) m2 Cladosporium herbarum m3 Aspergillus fumigatus m4 Mucor racemosus m5 Candida albicans) биотинилированный аллерген для определения специфических IgEдля количественного in vitro определения специфических иммуноглобулинов IgE в человеческой сыворотке или плазме для использования в реверсивном иммуноанализе. В 1 флаконе не менее 2,8 мл готового к использованию аллергена, 1 флакон расчитан на проведение не менее 25 определений одного наименования. Аллергены должны быть совместимы с тест-системой для иммуноферментного количественного выявления in vitro аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови или плазме человека, используемой в лечебном учреждении. | 5216.9 | 15 | 78253.5
42 | Луговые травы микст 15 биотинилированный аллерген | Назначение: Биотинилированные жидкофазные миксты (смеси) аллергенов Луговые травы микст 15, состав: (g2 Свинорой (бермудская трава) g3 Ежа (ежа обыкновенная) g4 Овсяница луговая g5 Райграс пастбищный (плевел) g6 Тимофеевка луговая g8 Мятлик луговой) биотинилированный аллерген для определения специфических IgE для количественного in vitro определения специфических иммуноглобулинов IgE в человеческой сыворотке или плазме для использования в реверсивном иммуноанализе. В 1 флаконе не менее 2,8 мл готового к использованию аллергена, 1 флакон расчитан на проведение не менее 25 определений одного наименования. Аллергены должны быть совместимы с тест-системой для иммуноферментного количественного выявления in vitro аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови или плазме человека, используемой в лечебном учреждении. | 5216.9 | 15 | 78253.5
43 | Пыльца деревьев микст 26 биотинилированный аллерген | Назначение: Биотинилированные жидкофазные миксты (смеси) аллергенов пыльца деревьев микст, состав (t1, t2, t3, t7, t8, t12, t14) для определения специфических IgEдля количественного in vitro определения специфических иммуноглобулинов IgE в человеческой сыворотке или плазме для использования в реверсивном иммуноанализе. В 1 флаконе не менее 2,8 мл готового к использованию аллергена, 1 флакон расчитан на проведение не менее 25 определений одного наименования. Аллергены должны быть совместимы с тест-системой для иммуноферментного количественного выявления in vitro аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови или плазме человека, используемой в лечебном учреждении. | 5216.9 | 15 | 78253.5
44 | Куриное яйцо цельное (желток и белок) биотинилированный аллерген | Назначение: Биотинилированный жидкофазный моно (индивидуальный) аллерген Куриное яйцо цельное (желток и белок) для количественного in vitro определения специфических иммуноглобулинов IgE в человеческой сыворотке или плазме для использования в реверсивном иммуноанализе. В 1 флаконе не менее 2,8 мл готового к использованию аллергена, 1 флаконрасчитан на проведение не менее 25 определений одного наименования. Аллергены должны быть совместимы с тест-системой для иммуноферментного количественного выявления in vitro аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови или плазме человека, используемой в лечебном учреждении. | 5216.9 | 1 | 5216.9
45 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок ядерным антигеном вируса Эпштейна-Барр), объем образца не более 10 мкл (конечное разведение 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата (моноклональные антитела к IgG человека с пероксидазой хрена) и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. | 6538.82 | 20 | 130776.4
46 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным капсидным антигеном VCА вируса Эпштейна-Барр), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. | 6944.33 | 20 | 138886.6
47 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации аутоантител класса А к тканевой трансглутаминазе. | Назначение:для иммуноферментного определения концентрации аутоантител класса А к тканевой трансглутаминазе . Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (не менее 48 в дублях); объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), диапазон измерений от 0 до 100 Ед/мл, чувствительность не более 2,5 Ед/мл. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности. | 9877.43 | 2 | 19754.86
48 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации иммуноглобулинов класса А к глиадину в сыворотке крови | Назначение:для иммуноферментного определения концентрации иммуноглобулинов класса А к глиадину в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (не менее 48 в дублях, планшет разборный с иммобилизованным очищенным глиадином), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета, диапазон измерений от 0 до 100 Ед/мл, чувствительность не более 1,0 Ед/мл. Наличие готовых жидких калибраторов не менее 5 шт. Наличие: готового раствора тетраметилбензидина, конъюгата, унифицированных неспецифических компонентов, планшета для предварительного разведения образцов, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. | 6840.74 | 2 | 13681.48
49 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации иммуноглобулинов класса G к глиадину в сыворотке крови | Назначение: для иммуноферментного определения концентрации иммуноглобулинов класса G к глиадину в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (не менее 48 в дублях, планшет разборный с иммобилизованным очищенным глиадином), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета, диапазон измерений от 0 до 100 Ед/мл, чувствительность не более 1,0 Ед/мл. Наличие готовых жидких калибраторов не менее 5 шт. Наличие: готового раствора тетраметилбензидина, конъюгата, унифицированных неспецифических компонентов, планшета для предварительного разведения образцов, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. | 7060.79 | 2 | 14121.58
50 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Chlamydophila pneumoniaе. | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Chlamydophila pneumoniaе. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Chlamydophila pneumoniae), объем образца не более 20 мкл, цветовая индикация внесения сывороток, контролей в лунки планшета. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: готового рабочего раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. | 6573.42 | 2 | 13146.84
51 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniaе. | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniaе. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Chlamydophila pneumoniae), объем образца не более 20 мкл, цветовая индикация внесения сывороток, контролей в лунки планшета. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: готового рабочего раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. | 6620.69 | 2 | 13241.38
52 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке, плазме крови и амниотической жидкости человека. | Назначение:для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96, планшет стрипированный, объем образца не более 25 мкл, диапазон измерений не менее чем от 0 до 400 МЕ/мл, чувствительность не более 2,5 МЕ/мл. Условия инкубации - термостатируемый шейкер. Количество калибраторов не менее 6 шт. Наличие контрольной сыворотки с известным содержанием АФП. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Отсутствие лунок для контроля тетраметилбензидина. | 4324.02 | 6 | 25944.12
53 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации СА 19-9 в сыворотке крови. | Назначение:для иммуноферментного определения концентрации СА 19-9 в сыворотке крови. Метод одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96, планшет стрипированный, объем образца не более 25 мкл, диапазон измерений не менее чем от 0 до 300 Ед/мл, чувствительность не более 1,0 Ед/мл. Наличие готовых жидких калибраторов не менее 6 шт.Наличие контрольного образца с определенной концентрацией. Условия инкубации - термостатируемый шейкер. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности. | 6991.8 | 14 | 97885.2
54 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови. | Назначение: для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96, планшет стрипированный, объем образца не более 50 мкл, диапазон измерений не менее чем от 0 до 5 нг/мл, чувствительность не более 0,05 нг/мл. Наличие готовых жидких калибраторов не менее 6 шт. Наличие контрольного образца. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. Условия инкубации - термостатируемый шейкер. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37°С. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Отсутствие лунок для контроля тетраметилбензидина. | 5624.41 | 40 | 224976.4
55 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови. | Назначение:для иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови. Метод одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96, планшет стрипированный, объем образца не более 25 мкл, диапазон измерений не менее чем от 0 до 880 мМЕ/мл (от 0 до 80 нг/мл) , чувствительность не более 0,3 нг/мл. Наличие готовых жидких калибраторов не менее 6 шт. Наличие контрольного образца с определенной концентрацией. Условия инкубации - термостатируемый шейкер. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37°С. Отсутствие лунок для контроля тетраметилбензидина. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности. | 6027.92 | 10 | 60279.2
56 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации СА-15-3 в сыворотке крови человека. | Назначение: для иммуноферментного определения концентрации СА-15-3 в сыворотке крови человека. Метод одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96, планшет стрипированный, объем образца не более 25 мкл, диапазон измерений не менее чем от 0 до 250 Ед/мл, чувствительность не более 0,5 Ед/мл. Наличие готовых жидких калибраторов не менее 6 шт. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток, трафарета для построения калибровочного графика. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности. | 8579.04 | 18 | 154422.72
57 | Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 40973.64 | 5 | 204868.2
58 | Набор реагентов для дифференциального выявления и количественного определения ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 48474.35 | 18 | 872538.3
59 | Набор реагентов для выявления ДНК Candida albicans методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 6978.93 | 11 | 76768.23
60 | Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК Candida albicans и cуммарной ДНК грибов (Fungi) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 11281.22 | 5 | 56406.1
61 | Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 6978.93 | 35 | 244262.55
62 | Набор реагентов для выявления ДНК Gardnerella vaginalis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 6978.93 | 13 | 90726.09
63 | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma genitalium методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 6978.93 | 21 | 146557.53
64 | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma hominis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 6978.93 | 9 | 62810.37
65 | Набор реагентов для выявления ДНК Neisseria gonorrhoeae методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 6978.93 | 2 | 13957.86
66 | Набор реагентов для выявления ДНК Trichomonas vaginalis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 6978.93 | 9 | 62810.37
67 | Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса папилломы человека 16 и 18 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 8740.96 | 8 | 69927.68
68 | Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса папилломы человека 31 и 33 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 10099.29 | 1 | 10099.29
69 | Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вирусов папилломы человека 6 и 11 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 8833.69 | 20 | 176673.8
70 | Набор реагентов для одновременного выявления ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 7397.11 | 10 | 73971.1
71 | Набор реагентов для выявления ДНК Ureaplasma urealiticum методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 6978.93 | 1 | 6978.93
72 | Набор реагентов для выявления и количественной оценки ДНК Ureaplasma species методом ПЦР в режиме реального времени. | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 8266.26 | 32 | 264520.32
73 | Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК Ureaplasma urealyticum и ДНК Ureaplasma parvum методом ПЦР в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 9506.52 | 4 | 38026.08
74 | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 7328.11 | 8 | 58624.88
75 | Карты для определения группы крови и Rh | Карты для определения группы крови и Rh. Не менее 8 пробирок на карте. Наличие этикетки для каждой пробирки. Моноклональные антитела IgM и IgG не менее 2-х клонов в каждой пробирке, наличие контрольной пробирки; не менее 2-х пробирок без антител для проведения перекрестной реакции. Наличие микропробирки D VI+: моноклональные анти-D (смесь IgG и IgM-антител человека) для выявления D вариантного. Размер карты не более 52*70 мм. Хранение при температуре 2 - 8º С. Упаковка не менее 2*25 карт. | 11424.98 | 98 | 1119648.04
76 | Стандартные эритроциты для определения групп крови перекрестной реакцией | Стандартные эритроциты À1 и В для использования в перекрестной реакции в гелевых картах. Человеческие эритроциты групп А1 и B в виде 0,8 % суспензии в буферном растворе, готовые к использованию. Каждый тип клеток от одного донора (не пул). Совместимость с картами DG Gel. Хранение при температуре 2-8º С. Упаковка не менее 2 фл. по 10 мл. | 3522.62 | 25 | 88065.5
77 | Раствор для приготовления суспензии эритроцитов | Раствор для приготовления суспензии эритроцитов. Совместимость с картами DG Gel. Буферный раствор низкой ионной силы, с глицерином 1.37% и глюкозой 0.85%. Упаковка не менее 2 фл. по 100 мл. | 5655.63 | 8 | 45245.04
78 | Карты для проведения проб Кумбса | Карты для проведения реакции Кумбса. Не менее 8 пробирок на карте. Наличие этикетки для каждой пробирки. Смесь анти-IgG поликлональных кроличьих и моноклональных мышиных IgM к С3d компоненту комплемента в каждой пробирке. Размер карты не более 52*70 мм. Хранение при температуре 2 - 25º С. Упаковка не менее 2х25 карт. | 15808.72 | 6 | 94852.32
79 | Стандартные эритроциты (I,II, III, IV) | Панель стандартных эритроцитов с известной антигенной конфигурацией для скрининга клинически значимых антител в соответствии с международными стандартами. Человеческие эритроциты группы I (0) в виде 0,8 % суспензии в буферном растворе, готовые к использованию. Каждый тип клеток от одного донора (не пул). Совместимость с картами DG Gel. Хранение при температуре 2-8º С. Упаковка не менее 4 фл. по 10 мл. | 6413.55 | 27 | 173165.85
80 | Карты для определения антигенов систем Rh и Келл | Карты для фенотипирования эритроцитов по системе резус и Келл. Не менее 8 пробирок на карте. Наличие этикетки для каждой пробирки. Наличие контрольной пробирки. Наличие микропробирки D VI+: моноклональные анти-D (смесь IgM-антител человека, клоны RUM-1 и ESD-1M) для выявления в том числе слабого антигена D, включая D вариантный. Выявление антигенов С, с, Е, е, Kell. Наличие пробирки для выявления Сw - слабого варианта С. Размер карты не более 52*70 мм. Хранение при температуре 2 - 25º С. Упаковка не менее 2х25 карт. | 25115 | 3 | 75345
81 | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови | Назначение: для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови колориметрическим биуретовым методом. Форма выпуска: жидкий монореагент. Объем реагента: не менее 2 х 250 мл. Линейность в диапазоне от не более 10 до не менее 120 г/л. Наличие калибратора. Стабильность реагента после вскрытия в течение не менее 12 мес.при температуре от 2 до 8 °С. | 1020.01 | 13 | 13260.13
82 | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина | Назначение: для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови ферментативным колориметрическим методом (CHOD-PAP). Форма выпуска: жидкий монореагент. Объем реагента: не менее 2х250 мл. Линейность в диапазоне от не более 0,5 до не менее 26 ммоль/л. Наличие калибратора. Стабильность реагента после вскрытия на протяжении всего срока годности при температуре 2-8°C. | 3118.55 | 28 | 87319.4
83 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы | Назначение: для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ методом без пиридоксальфосфата, IFCC. Форма выпуска: жидкий биреагент. Объем реагента: Реагент 1 не менее 2х200 мл, Реагент 2 не менее 2х50 мл. Линейность в диапазоне от не более 20 до не менее 600 Е/л. Стабильность реагента после вскрытия на протяжении всего срока годности при температуре 2-8°C. | 5137.04 | 18 | 92466.72
84 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы | Назначение: для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ методом без пиридоксальфосфата, IFCC. Форма выпуска: жидкий биреагент. Объем реагента: Реагент 1 не менее 2х200 мл, Реагент 2 не менее 2х50 мл. Линейность в диапазоне от не более 20 до не менее 800 Е/л. Стабильность реагента после вскрытия на протяжении всего срока годности при температуре 2-8°C. | 5137.04 | 18 | 92466.72
85 | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы | Назначение: для определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче УФ гексокиназным методом. Форма выпуска: жидкий монореагент. Объем реагента: не менее 2х250 мл. Линейность в диапазоне от не более 0,5 до не менее 55,5 ммоль/л. Наличие калибратора. Стабильность реагента после вскрытия на протяжении всего срока годности при температуре 2-8°C. | 4427.61 | 15 | 66414.15
86 | Набор реагентов для определения общего билирубина | Назначение: для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови колориметрическим DPD-методом с 3,5-дихлорфенилдиазониевой солью. Форма выпуска: жидкий биреагент. Объем реагента: Реагент 1 не менее 2х250 мл, Реагент 2 не менее 2х50 мл. Линейность в диапазоне от не более 4,28 до не менее 428 мкмоль/л. Наличие калибратора. Стабильность реагента после вскрытия на протяжении не менее 6 мес. при температуре 2-8°C. | 3547.6 | 18 | 63856.8
87 | Набор реагентов для определения липопротеидов низкой плотности | Назначение: для определения липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови. Форма выпуска: жидкий биреагент. Объем реагента: Реагент 1 - не менее 3х20 мл, Реагент 2 - 1х20 мл. Линейность в диапазоне от не более 0,1 до не менее 25,9 ммоль/л. Наличие калибратора. После вскрытия флаконов реагенты стабильны не менее 4 недель в плотно закрытом виде, в темном месте при температуре 2–8°С. | 17438.46 | 66 | 1150938.36
88 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса М в сыворотке крови. | Назначение: для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса М в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образцов не менее 1:1000), диапазон измерений не менее чем от 0 до 400 Ед/мл, чувствительность не более 4,0 Ед/мл. Наличие готовых жидких калибраторов не менее 6 шт; готовой контрольной сыворотки с определенной концентрацией. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. | 5889.73 | 9 | 53007.57
89 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса А в сыворотке крови. | Назначение: для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса А в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образцов не менее 1:1000), диапазон измерений не менее чем от 0 до 300 Ед/мл, чувствительность не более 1,5 Ед/мл. Наличие готовых жидких калибраторов не менее 6 шт; готовой контрольной сыворотки с определенной концентрацией. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. | 5947.86 | 9 | 53530.74
90 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса G в сыворотке крови. | Назначение: для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса G в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (не менее 48 в дублях), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:1000), диапазон измерений не менее чем от 0 до 300 Ед/мл, чувствительность не более 2,5 Ед/мл. Наличие готовых жидких калибраторов не менее 6 шт; готовой контрольной сыворотки с определенной концентрацией. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов , разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения образцов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. | 5831.6 | 9 | 52484.4
91 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса Е в сыворотке крови. | Назначение: для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса Е в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов), объем образца не более 15 мкл, диапазон измерений не менее чем от 0- до 800 МЕ/мл, чувствительность не более 2,5 МЕ/мл. Наличие готовых жидких калибраторов не менее 6 шт; готовой контрольной сыворотки. Объем контрольного и калибровочного образцов не менее 200 мкл. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. | 4973.31 | 51 | 253638.81
92 | Набор реагентов для определения ЛВП-холестерина | Назначение: для определения ЛВП-холестерина в сыворотке и плазме крови методом осаждения фосфорновольфрамовой кислотой с магнием хлористым. Форма выпуска: жидкий монореагент. Объем реагента: не менее 1х100 мл. Линейность в диапазоне от не более 0,7 до не менее 3,0 ммоль/л. Наличие калибратора. Стабильность реагента после вскрытия флакона на протяжении всего срока годности. (18-25°C). | 1311.06 | 1 | 1311.06
93 | Набор реагентов для определения активности aльфа-амилазы | Назначение: для определения активности aльфа-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим методом, субстрат CNP-олигосахарид. Форма выпуска: жидкий монореагент. Объем реагента: не менее 5х20 мл. Линейность в диапазоне от не более 20 до не менее 2000 Е/л. Стабильность реагента после вскрытия на протяжении всего срока годности при температуре 2-8°C. | 5415.22 | 1 | 5415.22
94 | Набор реагентов для количественной оценки содержания ДНК человека в клинических образах методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном стрипированном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 7140.66 | 3 | 21421.98
95 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для выделения РНК и проведения ОТ-ПЦР; Форма реакционной смеси для ОТ-ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь в пробирках объемом 0,2 мл; Обратная транскрипция и ПЦР в одной пробирке; Исследуемый образец : сыворотка или плазма крови; Объём исследуемого образца 1 мл; Чувствительность: не более 15 МЕ/мл (38 копий/мл); Объем РНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Количество независимых постановок анализа: не менее 4х по 12 образцов; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 10515.66 | 6 | 63093.96
96 | Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для выделения РНК и проведения количественной ОТ-ПЦР; Форма реакционной смеси для ОТ-ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь в пробирках объемом 0,2 мл для количественного определения РНК ВГС; Обратная транскрипция и ПЦР в одной пробирке; Наличие калибраторов: не менее двух; Исследуемый образец : сыворотка или плазма крови; Объём исследуемого образца 1 мл; Чувствительность: не хуже 15 МЕ/мл (38 копий/мл); Объем РНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Количество независимых постановок анализа: не менее 4х по 12 образцов; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 30619.71 | 6 | 183718.26
97 | Набор реагентов для выявления РНК и дифференциации генотипов 1,2,3 вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для определения генотипов 1/2/3 РНК ВГС; Форма реакционной смеси для ОТ-ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь для определения генотипов 1/2/3 РНК ВГС в пробирке по 0,2 мл; Обратная транскрипция и ПЦР в одной пробирке; Исследуемый образец : сыворотка или плазма крови; Объём исследуемого образца 1 мл; Чувствительность при генотипировании: не менее 400 МЕ/мл; Объем РНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли. Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 21924.21 | 4 | 87696.84
98 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита В методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для выделения ДНК и проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в пробирках объёмом 0,2 мл; Исследуемый образец : сыворотка или плазма крови; Объём исследуемого образца 1 мл; Чувствительность: не более 5 МЕ/мл (23 копии/мл); Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Количество независимых постановок анализа: не менее 4х по 12 образцов; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 8880.96 | 6 | 53285.76
99 | Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для выделения ДНК и проведения количественной ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в пробирках объемом 0,2 мл для количественного определения ДНК ВГВ; Наличие калибраторов: не менее двух; Исследуемый образец : сыворотка или плазма крови; Объём исследуемого образца 1 мл; Чувствительность: не хуже 5 МЕ/мл (23 копии/мл); Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Количество независимых постановок анализа: не менее 4х по 12 образцов; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 22433.31 | 6 | 134599.86
100 | Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из цельной крови, сыворотки (плазмы) крови, биоптатов, ликвора, мочи, суспензии клещей и соскобов эпителиальных клеток со слизистых для последующего анализа методом ПЦР/ОТ-ПЦР в режиме реального времени | Формат набора: флаконы с компонентами для выделения ДНК/РНК; Принцип метода выделения ДНК/РНК: осаждение на магнитные частицы; Объем исследуемого образца: 100 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Количество независимых процедур выделения НК: не менее 8ми (по 6 образцов в каждой); Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 2329.27 | 200 | 465854
101 | Набор реагентов для выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток для последующего анализа методом ПЦР в режиме реального времени | Формат набора: пробирки с транспортным раствором (100 пробирок по 300 мкл раствора в каждой), пробирки с лизирующим раствором, содержащим ВКО (100 пробирок по 500 мкл раствора в каждой); Продолжительность процедуры выделения ДНК: не менее 15 минут; Объем исследуемого образца: 100 мкл; Количество исследуемых образцов: 100, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 3222.15 | 200 | 644430
102 | Пробирки, 2.0 мл, градуированные | Ультрапрозрачные микроцентрифужные пробирки из высококачественного полипропилена, должны выдерживать автоклавирование при стандартных условиях (Т 121°С), замораживание (Т -80°С) и центрифугирование (до 18000 g). Должны иметь крышку, форма и конструкция которой исключают самопроизвольное вскрытие пробирки при нагревании, замораживании и центрифугировании. Объем - 2,0 мл. Наличие муаровой поверхности на стенке и крышке, градуированные. Не менее 500 шт. в упаковке. | 2760.31 | 3 | 8280.93
103 | 790301F Наконечники 0.5-300 мкл в шт-ве стер.10х96 | Наконечники в штативах, стерильные с фильтром Объем 300 мкл. Возможность использования с механическими дозаторами Sartorius Biohit Цвет наконечника прозрачный Наличие белого фильтра из полиэтилена в каждом наконечнике для предотвращения аэрозольной и жидкостной контаминации дозатора Наличие увеличенного воздушного пространства между образцом и фильтром Наличие цвета термоиндикатора (контрольный круглый стикер на крышке штатива) Материал наконечника первичный полипропилен (PP) Наличие стерилизации электронным лучом Наличие апирогенности Наличие отображения номера лота на коробке Наличие вакуумной упаковки каждого штатива Цветовая кодировка штативов – цвет синий Длина наконечника, не более 52,5 мм Диаметр в самой широкой части, не более 7,3 мм Наличие фаски на наконечнике Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз , эндотоксинов и апирогенность Регистрационное удостоверение МЗ РФ Сертификат качества Сертификат CE/IVD Количество штативов с откидной крышкой в коробке не менее 10шт Количество наконечников не менее 960шт | 14341.64 | 5 | 71708.2
104 | Наконечники в штативах, стерильные фильтром 1000 мкл | Наконечники в штативах, стерильные с фильтром Объем 1000 мкл. Возможность использования с механическими дозаторами Sartorius Biohit Цвет наконечника прозрачный Наличие белого фильтра из полиэтилена в каждом наконечнике для предотвращения аэрозольной и жидкостной контаминации дозатора Наличие увеличенного воздушного пространства между образцом и фильтром Наличие цвета термоиндикатора (контрольный круглый стикер на крышке штатива) Материал наконечника первичный полипропилен (PP) Наличие стерилизации электронным лучом Наличие апирогенности Наличие отображения номера лота на коробке Наличие вакуумной упаковки каждого штатива Цветовая кодировка штативов – цвет синий Длина наконечника, не более 78 мм Диаметр в самой широкой части, не более 8,8 мм Наличие фаски на наконечнике Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз , эндотоксинов и апирогенность Регистрационное удостоверение МЗ РФ Сертификат качества Сертификат CE/IVD Количество штативов с откидной крышкой в коробке не менее 10шт Количество наконечников не менее 960шт | 14341.64 | 5 | 71708.2
105 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна-Барр методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 7317.25 | 1 | 7317.25
106 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ОТ-ПЦР; Форма реакционной смеси для ОТ-ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь в пробирках объемом 0,2 мл; Обратная транскрипция и ПЦР в одной пробирке; Исследуемый образец : сыворотка или плазма крови; Объём исследуемого образца 1 мл; Чувствительность: не хуже 15 МЕ/мл (38 копий/мл); Объем РНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Количество независимых постановок анализа: не менее 4х по 12 образцов; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 7906.21 | 1 | 7906.21
107 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита В методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в пробирках объёмом 0,2 мл; Исследуемый образец : сыворотка или плазма крови; Объём исследуемого образца 1 мл; Чувствительность: не хуже 5 МЕ/мл (23 копии/мл); Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Количество независимых постановок анализа: не менее 4х по 12 образцов; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 6562.56 | 1 | 6562.56
108 | Набор реагентов для одновременного выделения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С и ВИЧ из сыворотки или плазмы крови для последующего анализа методом ПЦР/ОТ-ПЦР в режиме реального времени | Формат набора: флаконы с компонентами для выделения ДНК/РНК; Принцип метода выделения ДНК/РНК: гибридизационная сорбция с помощью олигонуклеотидов и специально подготовленных магнитных частиц; Объем исследуемого образца: 250 мкл; Количество исследуемых образцов 48, включая контроли; Количество независимых процедур выделения НК: не менее 6и (по 8 образцов в каждой); Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 7360.71 | 4 | 29442.84
109 | Лизирующий раствор.Набор реагентов для выделения ДНК из клинических образцов. | Лизирующий раствор предназначен для выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток со слизистой цервикального канала, уретры, влагалища, ротоглотки, конъюктивы глаза и др., а также спермы, слюны и мочи человека; Лизирующий раствор может быть применён в клинической практике при диагностике различных инфекционных заболеваний человека методом полимеразной цепной реакции (ПЦР); В состав набора входят: лизирующий раствор с ВКО – 200 пробирок (по 500 мкл раствора в каждой); Набор рассчитан на выделение ДНК из 200 образцов, включая контрольные образцы; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С . | 4358.62 | 2 | 8717.24
110 | Транспортный раствор | Предназначен для транспортировки и хранения клинического материала из биоптатов и соскобов эпителиальных клеток со слизистой цервикального канала, уретры, влагалища, задней стенки гортани и др. для последующего выявления возбудителей инфекционных заболеваний методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени; Состав набора: 100 пробирок (по 300 мкл раствора в каждой); Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С ; Срок и условия хранения биопроб: до 2-х суток при температуре до 25°С; до 2-х недель при температуре 2-8°С; до 2-х месяцев при температуре -20°С и ниже. | 1194.8 | 2 | 2389.6
111 | Транспортный раствор | Предназначен для транспортировки и хранения клинического материала из биоптатов и соскобов эпителиальных клеток со слизистой цервикального канала, уретры, влагалища, задней стенки гортани и др. для последующего выявления возбудителей инфекционных заболеваний методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени; Состав набора: 200 пробирок (по 1000 мкл раствора в каждой); Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С ; Срок и условия хранения биопроб: до 2-х суток при температуре до 25°С; до 2-х недель при температуре 2-8°С; до 2-х месяцев при температуре -20°С и ниже. | 1785.76 | 2 | 3571.52
112 | Набор реагентов для дифференциального определения 12 однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания крови и фолатного цикла методом полимеразной цепной реакции с анализом кривых плавления | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Полиморфизмы: F2:20210G/A; F5:1691G/A; F7:10976G/A; F13А1:c.103G/T; FGB:-455G/A; ITGA2:807C/T; ITGB3:1565T/C; PAI-1:-6755G/4G; MTR:2756 A/G; MTRR:66 A/G; MTHFR:677С/T и MTHFR:1298А/C; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в двух 96-луночных планшетах; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота»; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 61122.95 | 1 | 61122.95
113 | Набор реагентов для дифференциального определения однонуклеотидных полиморфизмов (20210 G/A гена F2 и 1691 G/A гена F5) генов системы свертывания крови и фолатного цикла методом полимеразной цепной реакции с анализом кривых плавления | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Полиморфизмы: 20210 G/A гена F2 (фактор свертывания крови II, протромбин) и 1691 G/A (мутация Лейден) гена F5 (фактор свертывания крови V, проакцелерин); Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в планшете, 48 пробирок; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота»; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 10192.21 | 1 | 10192.21
114 | Набор реагентов для дифференциального определения 4 однонуклеотидных полиморфизмов (MTR:2756A/G; MTRR:66A/G; MTHFR:677С/T и MTHFR:1298А/C) генов системы свертывания крови и фолатного цикла методом полимеразной цепной реакции с анализом кривых плавления. | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Полиморфизмы: MTR:2756A/G; MTRR:66A/G; MTHFR:677С/T и MTHFR:1298А/C; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 48-луночном планшете; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота»; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 20371.36 | 1 | 20371.36
115 | Набор реагентов для определения однонуклеотидного полиморфизма -13910С/Т гена MCM6 | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Полиморфизм: 13910С /Т гена MCM6 (регуляторная область гена LCT, ассоциированного с риском непереносимости лактозы); Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в планшете, 48 пробирок; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота»; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 5277.03 | 1 | 5277.03
116 | Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов T(-786)C и G894T гена NOS3 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Полиморфизмы: Т(-786) C и G894T (Glu298Asp) гена синтазы окиси азота NOS3; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в планшете, 48 пробирок; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота»; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 10202.88 | 1 | 10202.88
117 | Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов Del287 гена ACE и T704C гена AGT методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Полиморфизмы: Del287 гена ангиотензинпревращающего фермента ACE и T704C (Met235Thr) гена ангиотензиногена AGT; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в планшете, 48 пробирок; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота»; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 10202.88 | 1 | 10202.88
118 | Набор реагентов для определения мутаций, ассоциированных с раком молочной железы и раком яичников, методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Мутации: 185delAG и 3875del4 в гене BRCA1; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в планшете, 48 пробирок; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота»; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 10202.88 | 1 | 10202.88
119 | Набор реагентов для определения мутаций, ассоциированных с раком молочной железы и раком яичников, методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Мутации: 3819del5 и T300G в гене BRCA1; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в планшете, 48 пробирок; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота»; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 10202.88 | 1 | 10202.88
120 | Набор реагентов для определения мутаций, ассоциированных с раком молочной железы и раком яичников, методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Мутации: 2080delA (insA) в гене BRCA1 и 6174delT в гене BRCA2; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в планшете, 48 пробирок; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота»; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 10202.88 | 1 | 10202.88
121 | 3811 РеалБест-Генетика Интерлейкин 28В | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Полиморфизмы: rs12979860 C/T и rs8099917 T/G в регионе, примыкающем к гену интерлейкина 28B (IL28B); Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в планшете, 48 пробирок; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота»; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 10528.53 | 1 | 10528.53
122 | Набор реагентов для определения мутаций, ассоциированных с раком молочной железы и раком яичников, методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Мутации: 4153delA и 5382insC в гене BRCA1; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в планшете, 48 пробирок; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота». Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 10202.88 | 1 | 10202.88
123 | 3814 РеалБест-Генетика AZF-микроделеции | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Полиморфизмы: делеции локуса AZF на Y-хромосоме; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в планшете, 48 пробирок; В состав набора входят положительный и отрицательный контрольные образцы; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 21020.46 | 1 | 21020.46
124 | Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов С(-344)T гена CYP11B2 и G1378T гена ADD1 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Полиморфизмы: С(-344)T гена альдостерон-синтазы CYP11B2 и G1378T (Gly460Trp) гена α-аддуцина ADD1; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в планшете, 48 пробирок; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота»; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 10202.88 | 1 | 10202.88
125 | Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов C521T гена AGT и A1166C гена AGTR1 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Полиморфизмы: C521T (Thr174Met) гена ангиотензиногена AGT и A1166C гена рецептора типа 1 ангиотензина II AGTR1; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в планшете, 48 пробирок; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота»; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 10202.88 | 1 | 10202.88
126 | Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов C825T гена GNB3 и G1675A гена AGTR2 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Полиморфизмы: C825T гена бета 3 субъединицы G-белка GNB3 и G1675A гена рецептора типа 2 ангиотензина II AGTR2; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в планшете, 48 пробирок; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота»; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 10202.88 | 1 | 10202.88
127 | Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов гена HFE методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов гена HFE методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК. | 5020.58 | 1 | 5020.58
128 | Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов гена HFE методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов гена HFE методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК. | 5020.58 | 1 | 5020.58
129 | Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов гена HFE методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов гена HFE методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК. | 5020.58 | 1 | 5020.58
130 | Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, влияющих на подбор дозы варфарина, методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, влияющих на подбор дозы варфарина, методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК. | 10015.42 | 1 | 10015.42
131 | Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, влияющих на подбор дозы варфарина, методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, влияющих на подбор дозы варфарина, методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК. | 10015.42 | 1 | 10015.42
132 | Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, влияющих на подбор дозы варфарина, методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, влияющих на подбор дозы варфарина, методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК. | 5020.58 | 1 | 5020.58
133 | Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, влияющих на подбор дозы варфарина, методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, влияющих на подбор дозы варфарина, методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК. | 10015.42 | 1 | 10015.42
134 | Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания крови FGB и F13A1 методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Полиморфизмы: G(-455)A гена FGB (фибриноген, фактор I свертывания крови) и G103T гена F13A1 (альфа-субъединица фактора XIII свертывания крови); Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в планшете, 48 пробирок; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота»; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 10202.88 | 1 | 10202.88
135 | Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания крови ITGA2 и F7 методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Полиморфизмы: C807T гена ITGA2 (интегрин альфа-2, тромбоцитарный рецептор к коллагену) и G10976A гена F7 (фактор VII свертывания крови); Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в планшете, 48 пробирок; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота»; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 10202.88 | 1 | 10202.88
136 | Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания крови PAI-1 и ITGB3 методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Полиморфизмы: 5G(-675)4G гена PAI-1 (серпин 1, эндотелиальный ингибитор активатора плазминогена) и T1565C гена ITGB3 (гликопротеин интегрин бета-3); Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в планшете, 48 пробирок; В состав набора входят контрольные образцы «Нормальная гомозигота» и «Мутантная гомозигота»; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. | 10202.88 | 1 | 10202.88
137 | Набор реагентов для выявления аллеля HLA-B*27 человека методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 48-луночном планшете; Калибровочный образец 1 пробирка, Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 4789.66 | 1 | 4789.66
138 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори. | Назначение: для иммуноферментного количественного и качественного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу кори. Двухстадийный метод без предварительной промывки планшет с чувствительностью не более 0,07 МЕ/мл. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности рекомбинантным антигеном вируса кори), объем образца не более 10 мкл, цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета; диапазон измерений от 0 до 5 МЕ/мл (не менее 6 калибровочных образцов). Наличие контрольной сыворотки с определенной концентрацией. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности.Наличие унифицированных неспецифических компонентов, планшета для предварительного разведения сывороток, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. | 6944.33 | 1 | 6944.33
139 | Внутрилабораторный контроль анти-ВИЧ-1 | Назначение: для внутрилабораторного контроля качества ИФА, оценки воспроизводимости выявления антител к ВИЧ-1. Комплект набора не менее 18 флаконов лиофилизированной сыворотки, содержащей анти-ВИЧ-1. Срок годности не менее 3 лет. Хранение восстановленной сыворотки при температуре от +2 до +8°С не менее 2-х недель, при (минус 20°С) – не менее 2 месяцев. Допускается трёхкратное замораживание/оттаивание образцов. | 4544.07 | 5 | 22720.35
140 | ВИЧ (-) стандартная панель сывороток | Назначение: для оценки специфичности наборов реагентов для выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1,2 типов и антигена р24 ВИЧ-1, может быть использован для контроля качества таких наборов при производстве и входном контроле. Набор должен включать образцы сывороток крови, не содержащие антитела к вирусам иммунодефицита человека 1,2 типов и антиген р24 ВИЧ-1.Комплект набора: не менее 16 лиофилизированных образцов, не менее 16 флаконов. Объем восстановления сыворотки не менее 400 мкл. в одном флаконе. Хранение восстановленных образцов при температуре (2-8)°С не менее 1 месяца или при температуре минус (18-60)°С не менее 6 месяцев. Допускается однократное замораживание/оттаивание восстановленных образцов. Результаты аттестации сывороток панели должны быть представлены в приложении к паспорту набора. | 17518.33 | 1 | 17518.33
141 | ВИЧ-1 АТ(+) стандартная панель сыворток | Назначение: для определения чувствительности наборов реагентов для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 типа, может быть использован для контроля качества таких наборов при производстве и входном контроле. Набор должен включать образцы сывороток крови, содержащие антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 типа. Комплект набора не менее 16 лиофилизированных образцов, не менее 16 флаконов. Объем восстановления сыворотки не менее 400 мкл. Хранение восстановленных образцов не менее 1 месяца при темп. (2-8)°С или не менее 6 мес. при минус (18-60)°С. Допускается однократное замораживание/оттаивание восстановленных образцов. | 24011.69 | 1 | 24011.69
142 | ВИЧ-2 АТ (+) стандартная панель сывороток | Назначение:для определения чувствительности наборов реагентов для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 2 типа, может быть использован для контроля качества таких наборов при производстве и входном контроле. Набор должен включать образцы сывороток крови, содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека 2 типа. Комплект набора: не менее 8 лиофилизированных образцов, не менее 8 флаконов. Объем восстановления сыворотки в одном флаконе не менее 400 мкл. Возможность транспортирования при температуре до 25°С не менее 10 сут. Хранение восстановленных образцов не менее 1 месяца при температуре (2-8)°С или не менее 6 месяцев при минус (18-60)°С. Допускается однократное замораживание/оттаивание восстановленных образцов. Результаты аттестации сывороток панели должны быть представлены в приложении к паспорту набора. | 24997.3 | 1 | 24997.3
143 | ВИЧ-1 р24-антиген (+) стандартная панель сывороток | Назначение: для определения чувствительности наборов реагентов для выявления антигена р24 ВИЧ-1, может быть использован для контроля качества таких наборов при производстве и входном контроле. Набор должен включать образцы сывороток крови, содержащих антиген р24 ВИЧ-1 в различных концентрациях. Комплект набора: не менее 6 лиофилизированных образцов по не менее 400 мкл. Возможность транспортирования при температуре до 25°С не менее 10 суток. Хранение восстановленных образцов не менее 1 месяца при температуре 2-8°С или не менее 6 месяцев при минус (18-60°С) . Допускается однократное замораживание/оттаивание восстановленных образцов. | 25206.48 | 1 | 25206.48
144 | Внутрилабораторный контроль HBsAg | Назначение: для оценки воспроизводимости исследований по выявлению HBsAg в лабораториях для диагностики in vitro . Лиофильно высушенная инактивированная донорская сыворотка, содержащая HBsAg, для внутрилабораторного контроля HBsAg . Хранение восстановленного образца ВЛК при температуре от +2 до +8 °С не менее 24 часов, при однократном замораживании при минус (20±2)°С не менее 14 дней. | 4544.07 | 5 | 22720.35
145 | Внутрилабораторный контроль– анти-ВГС | Назначение: для оценки воспроизводимости исследований по выявлению антител к гепатиту С. Лиофильно высушенная инактивированная сыворотка, содержащая антитела к вирусу гепатита С, для внутрилабораторного контроля качества исследований ИФА. Хранение восстановленного образца ВЛК при температуре от+ 2 до +8 °С не менее двух недель, при однократном замораживании при минус 20±2°С не менее 2 месяцев. Допускается трехкратное замораживание/оттаивание восстановленных образцов. | 4544.07 | 5 | 22720.35
146 | Набор лиофилизированных сывороток, содержащих антитела к Trepanema pallidum, для внутрилабораторного контроля качества исследований. | Назначение: для оценки качества исследований по выявлению антител к Treponema pallidum в лабораториях для диагностики in vitro. Состав: набор лиофилизированных сывороток, содержащих антитела к Treponema pallidum, для внутрилабораторного контроля качества исследований. Хранение восстановленного образца не менее 7 дней при (2-8) ºС, при температуре минус (20) ºС – не менее 2 месяцев. Допускается трехкратное повторение циклов замораживание/оттаивание. | 4511.47 | 5 | 22557.35
147 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Tr. vaginalis), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы интерпретации результатов и перевода оптической плотности в титры антител. | 6202.51 | 1 | 6202.51
148 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антиге­ном Tr. vaginalis), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы интерпретации результатов и перевода оптической плотности в титры антител. | 6202.51 | 1 | 6202.51
149 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Ureaplasma ureаlyticum), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител. Возможность дробного использования набора. | 6411.7 | 1 | 6411.7
150 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasma urealiticum | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasma urealiticum. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Ureaplasma ureаlyticum), объем образца не более 20 мкл. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: готового рабочего раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. | 6411.7 | 1 | 6411.7
151 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis. | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующие дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител, таблицы интерпретации результатов; хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. | 6202.51 | 1 | 6202.51
152 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma hominis. | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma hominis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов; хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. | 6387.97 | 1 | 6387.97
153 | Наконечник для реагентов, совместимый с автоматическим иммуноферментным анализатором «Лазурит» | Наконечник одноразовый полипропиленовый, прозрачный, совместимый с автоматическим иммуноферментным анализатором «Лазурит». Имеет оптимальный дизайн посадочных конусов, гарантирующих герметичную установку, в целях обеспечения наилучшей точности и повторяемости дозирования. Предназначен для раскапывания реагентов. В упаковке не менее 4 штативов по 108 штук. Длина 10,5 см. Объем забора жидкости 1000 мкл. Наличие регистрационного удостоверения. | 5786.13 | 2 | 11572.26
154 | Наконечник для проб, совместимый с автоматическим иммуноферментным анализатором «Лазурит» | Наконечник одноразовый полипропиленовый, голубой, совместимый с автоматическим иммуноферментным анализатором «Лазурит». Имеет оптимальный дизайн посадочных конусов, гарантирующих герметичную установку, в целях обеспечения наилучшей точности и повторяемости дозирования. Предназначен для раскапывания образцов. В упаковке не менее 4 штативов по 108 штук. Длина 8,7 см. Объем забора жидкости 300 мкл. Наличие регистрационного удостоверения. | 5786.13 | 30 | 173583.9
155 | Набор реагентов для предварительной обработки цельной периферической крови | "Принцип действия набора состоит в лизисе клеточной мембраны эритроцитов крови с целью получения клеточного осадка, пригодного для выделения ДНК; Набор реагентов может быть применён в клинической и научно-исследовательской практике; Состав набора: раствор для гемолиза - 2 флакона (по 14 мл); Набор рассчитан предварительную обработку 50 образцов; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С . | 659.96 | 1 | 659.96
156 | Набор реагентов для выявления РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для выделения РНК и проведения ОТ-ПЦР; Форма реакционной смеси для ОТ-ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь в пробирках объемом 0,2 мл; Обратная транскрипция и ПЦР в одной пробирке; Исследуемый образец : сыворотка или плазма крови; Объём исследуемого образца 1 мл; Чувствительность: не хуже 20 МЕ/мл (11,6 копий/мл); Объем РНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Количество независимых постановок анализа: не менее 4х по 12 образцов; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 10515.66 | 1 | 10515.66
157 | Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для выделения РНК и проведения количественной ОТ-ПЦР; Форма реакционной смеси для ОТ-ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь в пробирках объемом 0,2 мл для количественного определения РНК ВИЧ; Наличие калибраторов: не менее двух; Обратная транскрипция и ПЦР в одной пробирке; Исследуемый образец: сыворотка или плазма крови; Объём исследуемого образца 1 мл; Чувствительность: не хуже 20 МЕ/мл (11,6 копий/мл); Объем РНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Количество независимых постановок анализа: не менее 4х по 12 образцов; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 30619.71 | 1 | 30619.71
158 | Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в реальном времени | Формат набора: компоненты для проведения количественной ОТ-ПЦР; Форма реакционной смеси для ОТ-ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь в 96-луночном планшете для количественного определения РНК ВИЧ; Наличие калибраторов: не менее двух; Обратная транскрипция и ПЦР в одной пробирке; Исследуемый образец: сыворотка или плазма крови; Чувствительность: не хуже 20 МЕ/мл (11,6 копий/мл); Объем РНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 56057.11 | 1 | 56057.11
159 | Набор реагентов для выявления РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в реальном времени | Формат набора: компоненты для ОТ-ПЦР;Форма реакционной смеси для ОТ-ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Обратная транскрипция и ПЦР в одной пробирке;Исследуемый образец : сыворотка или плазма крови;Чувствительность: не хуже 20 МЕ/мл (11,6 копий/мл);Объем РНК пробы: не менее 50 мкл;Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли;Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора;Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 15907.15 | 1 | 15907.15
160 | Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus pneumoniae методом ПЦР в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная смесь в планшете, 48 пробирок; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 7188.12 | 1 | 7188.12
161 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации аутоиммунных антител класса G к двухцепочечной ДНК в сыворотке крови. | Назначение: для иммуноферментного определения концентрации аутоиммунных антител класса G к двухцепочечной ДНК в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (не менее 48 в дублях), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100), диапазон измерений не менее чем от 0 до 200 Ед/мл, чувствительность не более 2 Ед/мл. Количество калибраторов не менее 6 шт. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения образцов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. | 6295.24 | 1 | 6295.24
162 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации аутоиммунных антител класса G к одноцепочечной ДНК в сыворотке крови. | Назначение:для иммуноферментного определения концентрации аутоиммунных антител класса G к одноцепочечной ДНК в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (не менее 48 в дублях), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100), диапазон измерений не менее чем от 0 до 200 Ед/мл, чувствительность не более 2 Ед/мл, концентрации калибраторов не изменяются от серии к серии. Количество калибраторов не менее 6 шт. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, контрольной сыворотки с известной концентрацией, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения образцов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. | 6295.24 | 1 | 6295.24
163 | Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК Trichomonas vaginalis и ДНК Gardnerella vaginalis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 11850.45 | 1 | 11850.45
164 | Набор реагентов для выявления ДНК Candida albicans и ДНК Gardnerella vaginalis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 11850.45 | 1 | 11850.45
165 | Набор реагентов для выявления ДНК микобактерий туберкулезного комплекса методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для выделения ДНК, обработки клинических проб и проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в пробирках объемом 0,2 мл; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Количество независимых постановок анализа: не менее 8-ми по 6 образцов в каждой; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 9124.74 | 1 | 9124.74
166 | Набор реагентов для выявления и количественной оценки ДНК Ureaplasma species методом ПЦР в режиме реального времени для прибора Rotor-Gene Q/6000/3000 | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь – 10 пробирок на 10 определений каждая; Объем ДНК пробы: не менее 25 мкл; Количество исследуемых образцов: 100, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 8266.26 | 1 | 8266.26
167 | Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК Mycoplasma hominis и ДНК Mycoplasma genitalium методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 11850.45 | 1 | 11850.45
168 | Набор реагентов для выявления ДНК Mobiluncus mulieris и ДНК Mobiluncus curtisii методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 9784.7 | 1 | 9784.7
169 | Набор реагентов для выявления ДНК Bacteroides species методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 7177.25 | 1 | 7177.25
170 | Набор реагентов для определения доли лактобактерий в общей бактериальной массе методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 11281.22 | 1 | 11281.22
171 | Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК Gardnerella vaginalis и ДНК Atopobium vaginae методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 11535.87 | 1 | 11535.87
172 | Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК Prevotella species и ДНК Leptotrichia amnionii group методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Условия хранения: при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 11074.03 | 1 | 11074.03
173 | 4214 РеалБест ДНК Saccharimonas aalborgensis (TM7)/BVAB2 (к. 1) | Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ПЦР-смесь в 96-луночном планшете; Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 96, включая контроли; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 11084.9 | 1 | 11084.9
174 | Принадлежности к анализатору Лазурит Стрипы для предварительного разведения для анализатора "Лазурит" 250 шт | Стрипы 8-луночные полистироловые, прозрачные, совместимые с автоматическим иммуноферментным анализатором «Лазурит», используемым в … Предназначены для разведения образцов. Размер 4,0х7,8х1,0 см. В упаковке не менее 250 штук | 11383.6 | 5 | 56918
175 | плоское дно для ИФА | Планшет состоит из корпуса и крышки, изготовленных из прозрачного полимера, не выделяющего в исследуемую среду токсичных ингридиентов. Для удобства отсчета лунок на лицевой поверхности нанесены по горизонтали цифры, по вертикали латинские буквы. Корпус имеет 96 лунок с плоским дном Габариты - 127х85х16 мм Коэффициент светопропускания не менее 88% Не стерильно | 127.33 | 5 | 636.65
176 | Анти-D blend (моноклональный,человеческий IgG+IgM) | Моноклон Анти-D blend (IgM/IgG, жидкий, готовый), 1 х 10 мл. Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, с высоким титром антител IgM и IgG, клоны MS-26; TH-28. Для определения всех видов антигена D (в т.ч. DIV) на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Сохранение рабочих характеристик реагента после вскрытия флакона – до даты истечения срока годности. Стеклянные флаконы с пипеткой. Не менее 200 тестов в 1 флаконе. | 1733.51 | 3 | 5200.53
177 | Набор реагента для определения белка в моче и СМЖ | Назначение: для определения белка в моче и СМЖ колориметрическим методом с пирогаллоловым красным. Форма выпуска: жидкий монореагент: не менее 2х250 мл. Линейность в диапазоне от не более 0,07 до не менее 2,00 г/л. Наличие калибратора. Стабильность реагента после вскрытия флакона не менее 6 мес. (2-8°C). | 1772.9 | 5 | 8864.5
178 | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени | Набор реагентов для качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в клинических образцах (мазки со слизистой носа и задней стенки глотки, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж) методом, основанным на обратной транскрипции вирусной РНК с последующей амплификацией кДНК в полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени Формат набора: компоненты для проведения ПЦР; Форма реакционной смеси для ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная смесь для ПЦР в 96-луночном планшете; Чувствительность: не более 1000 коп./мл. Объем ДНК пробы: не менее 50 мкл; Набор реагентов рассчитан на проведение анализа 96 образцов, включая контрольные образцы; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С | 13414.16 | 200 | 2682832
179 | Набор реагентов для выявления суммарных антител к Treponema pallidum | Назначение: выявления суммарных антител (IgG, IgA, IgM) к Treponema pallidum в сыворотке/плазме крови и ликворе человека. Метод одностадийный, не требующий предварительной промывки. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum. Количество определений не менее 480, включая контроли. Обьем образца (сыворотки/плазмы крови, ликвора) не более 10 мкл. Внесение образцов в рабочий раствор конъюгата. Возможность спектрофотометрического контроля внесения исследуемых образцов в лунки с раствором конъюгата. Стабильность рабочего раствора конъюгата и рабочего раствора тетраметилбензидина не менее 10 ч. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Постановка исследуемых сывороток в дублях не предусмотрена. Дробное использование набора после вскрытия набора на протяжении не менее 12 месяцев. | 9159.14 | 50 | 457957
180 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg | Назначение: для выявления HBsAg вируса гепатита В разных субтипов и мутантных форм в образцах сыворотки (плазмы) и препаратах крови человека (иммуноглобулинах, интерферонах, криопреципитате, альбумине), , может быть использован для обследования доноров крови, органов, тканей человека и дифференциальной диагностики вирусных гепатитов. Метод одностадийный без предварительной промывки планшета с однократным внесением конъюгата. Количество определений не менее 480 (формат планшета стрипированный). Объем образца не более 100 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Наличие жидкого слабоположительного контрольного образца, унифицированных неспецифических компонентов (фосфатно-солевого буферного раствора с твином, субстратного буферного раствора, стоп-реагента). Стабильность рабочего раствора хромогена не менее 10 ч., рабочего раствора конъюгата не менее 1 месяца. Наличие не менее двух режимов инкубации. Возможность выявления в наборе двух чувствительностей (не более 0,05 МЕ/мл и не более 0,01 МЕ/мл) при разных процедурах постановки анализа. Стадия проведения реакции с хромогеном должна быть стандартизирована в условиях термостата. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. Возможность использования набора в автоматических анализаторах открытого типа. Дробное использование набора после вскрытия набора на протяжении не менее 12 месяцев. | 9159.14 | 40 | 366365.6
181 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин). Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 480 (5 стрипированных планшетов с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС), объем образца не более 40 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Цветовая индикация внесения сыворотки, наличие не менее двух режимов инкубации (в шейкере и термостате). Наличие унифицированных неспецифических компонентов. Наличие дополнительных компонентов набора: разовых емкостей для растворов, разовые наконечники для дозаторов, липкая пленка для планшет. Предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Возможность измерения результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны . Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. | 9159.14 | 40 | 366365.6
182 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G к SARS-CoV-2 для диагностики COVID-19 | Назначение: для иммуноферментного выявления антител класса G к SARS-CoV-2 для диагностики COVID-19. Количество выполняемых тестов не менее 96. Метод: двухстадийный, без предварительной промывки планшета. Объем образца не более 10 мкл. Рабочее разведение образца не менее 1:100. Рабочий раствор конъюгата жидкий, готовый, не требующий дополнительного разведения - наличие. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительного разведения - наличие. Дополнительные компоненты (разовые емкости для растворов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшета, планшет для предварительного разведения образцов) – наличие. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Возможность определение титра антител в положительных образцах. Дробное использования набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора. | 12219.56 | 200 | 2443912
183 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса М к SARS-CoV-2 для диагностики COVID-19 | Назначение: для иммуноферментного выявления антител класса М к SARS-CoV-2 для диагностики COVID-19. Количество выполняемых тестов не менее 96. Метод: двухстадийный, без предварительной промывки планшета. Объем образца не более 10 мкл. Рабочее разведение образца не менее 1:100. Рабочий раствор конъюгата жидкий, готовый, не требующий дополнительного разведения - наличие. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительного разведения - наличие. Дополнительные компоненты (разовые емкости для растворов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшета, планшет для предварительного разведения образцов) – наличие. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Дробное использования набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора. | 12219.56 | 200 | 2443912
184 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к соre – антигену вируса гепатита В. | Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител к соre – антигену вируса гепатита В. Метод одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 50 мкл. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности. Наличие унифицированных неспецифических компонентов. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности. | 4544.07 | 9 | 40896.63
185 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации аллергенспецифических IgE в сыворотке (плазме) крови человека | Назначение:для иммуноферментного определения концентрации аллергенспецифических IgE в сыворотке (плазме) крови человека. ИФА. Объем сыворотки крови не более 50 мкл на 1 аллерген, количество определений не менее 96 (12х8, формат планшета стрипированный, ломающийся по 1 лунке), готовые жидкие калибраторы не менее 4 флаконов (концентрации не меняются от серии к серии), контрольный образец с известным содержанием специфических IgE к двум контрольным аллергенам, контрольные аллергены -не менее двух проб. Диапазон измерений от 0 до 100 МЕ/мл; чувствительность не более 0,15 МЕ/мл. Наличие: готовых форм конъюгатов (конъюгат 1- биотинилированные антитела к IgE - 1 фл.; конъюгат 2 - стрептавидин с пероксидазой хрена - 1 фл.) и тетраметилбензидина, краткой схемы проведения ИФА, пленки для заклеивания планшет, пластиковых ванночек для реагентов; наконечников для пипеток; трафарета для построения калибровочного графика, унифицированных неспецифических компонентов. Дробное использование набора на протяжении всего срока годности набора. Наличие регистрационного удостоверения. | 6944.33 | 50 | 347216.5
186 | 500-05 - «ПолиКМ-онко» комплектация №1 | Контроль качества количественных методов клинических лабораторных исследований "Обязательное наличие 2-х уровней: Уровень 1 - норма Уровень 2 - повышенное содержание маркеров" Обязательное наличие, следующих определяемых аналитов: Пролактин, ХГЧ, ТГ, АФП, Общий ПСА, Свободный ПСА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9, РЭА, Ферритин, СYFRA 21-1 Матрица человеческого происхождения Лиофилизированные во флаконах 2 уровня х 1фл. х 2,5 мл Срок годности набора 2 года | 9946.43 | 24 | 238714.32
187 | Набор реагентов для определения активности панкреатической aльфа-амилазы | Назначение: для определения активности панкреатической aльфа-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим методом с иммуноингибированием, субстрат CNP-олигосахарид. Форма выпуска: жидкий биреагент. Объем реагента: Реагент 1 не менее 4х10 мл, Реагент 2 не менее 2х5 мл. Линейность в диапазоне от не более 20 до не менее 2000 Е/л. Стабильность реагента после вскрытия на протяжении всего срока годности при температуре 2-8°C. | 5193.17 | 2 | 10386.34
188 | Минимальный положительный контрольный образец, содержащий HBs-антиген и анти-ВГС IgG | Назначение: Минимальный положительный контрольный образец предназначен для контроля чувствительности анализа при проведении контроля качества иммуноферментного анализа в исследованиях на выявление HBsAg с пределом выявления 0,05 МЕ/мл и антител к вирусу гепатита С (анти-ВГС). Минимальный положительный контрольный образец – лиофилизированная сыворотка, содержащая HBs-антиген и анти-ВГС IgG. Количество флаконов не менее 10 по не менее 1,0 мл восстановленной сыворотки. | 4858.85 | 5 | 24294.25
189 | BS-040108-S25 гидрофобный фильтр для FTA-1 | Фильтр из гидрофобного материала | 2910.76 | 5 | 14553.8
25437684.06